江苏省南通环境监测中心

仪器设备维保服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSADTCG202411082

二〇二四年十一月

地址：南通市崇川区青年中路18号

南通市生态环境局官网：http://hbj.nantong.gov.cn/

目  录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同及履约保证

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

第一部分 竞争性磋商公告

江苏省南通环境监测中心仪器设备维保服务项目竞争性磋商公告

江苏爱德信工程项目管理有限公司受江苏省南通环境监测中心(下称采购人)委托，就江苏省南通环境监测中心仪器设备维保服务项目实施竞争性磋商方式组织采购，现公告如下：

一、项目基本情况

1、项目编号：JSADTCG202411082

2、项目名称：江苏省南通环境监测中心仪器设备维保服务项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：99.00万元，最终报价超过采购预算的为无效响应文件。

5、采购需求：仪器设备维保服务，详见磋商文件第三部分项目需求。

6、项目类型：服务。

7、所属行业：其他未列明行业。

8、服务期限：一年，服务开始时间和结束时间在合同中约定。

9、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。

3、其他资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

（3）成交供应商不得将本项目分包或者转让给其他主体实施。

三、获取采购文件

1、时间：自本磋商公告发布之日起。

2、方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，供应商直接在南通市生态环境局官网栏“首页-公告公示”栏自行下载磋商文件、答疑等磋商资料。

四、响应文件提交

1、截止时间：2024年12月09日09时30分；

2、地点：南通市崇川区人民中路95号纺织大厦15楼1507会议室；

3、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、响应文件开启

1、时间：2024年12月09日09时30分；

2、地点：南通市崇川区人民中路95号纺织大厦15楼1507会议室；

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、保证金：本项目不收取磋商保证金。

2、本项目采用现场磋商模式，所有响应供应商须将纸质投标响应文件在截止时间前带至开标现场。

3、项目演示、样品、答辩等：无。

4、对项目需求部分(供应商其他资格要求、项目需求、评分标准)的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向招标代理机构提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：江苏省南通环境监测中心

地    址：南通市崇川区青年中路18号

联系方式：陶女士 0513-85158674

2、采购代理机构信息

名称：江苏爱德信工程项目管理有限公司

地址：南通市人民中路95号纺织大厦14楼

联系方式：张爱霞  0513-80901356，15996603779

电子邮箱：1319687508@qq.com

第二部分  磋商须知

一、磋商文件解释权归采购人

1、供应商下载获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应以书面形式提出询问或疑问。否则，视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，供应商自行承担责任。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以南通市生态环境局官网发布的信息为准。

3、采购人对磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目磋商文件的一部分，对响应供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在首次提交磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面、公告的形式对磋商文件作出澄清、修改、补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、磋商报价

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价。

2、本项目不接受任何有选择的报价。

3、磋商报价均以人民币为报价的币种。

4、磋商报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

5、最后报价应包括响应本项目采购要求的全部费用，包括但不限于所有设备的日常运行维护服务、质量控制、故障维修、仪器调试、耗材供应、应急服务、人工、交通、包装、运输、装卸、仓储、保险、各种税费等一切费用，采购人不另行支付其它任何费用。

四、响应文件的编写、份数和签署

1、供应商按第七部分“响应文件组成”编写响应文件，响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外），按照磋商文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（响应文件中复印件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。不得将内容拆开投标，并牢固装订成册（如文件较多，可分册装订）。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2、响应文件的资格审查资料、技术商务响应文件、价格响应文件均为一份正本和二份副本，并明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。

3、响应文件正本须打印并由供应商法定代表人或授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商可以将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。正本、副本分别密封的，封袋上应标明“正本”、“副本”字样。

2、价格响应文件不得出现于资格审查资料或技术商务响应文件等投标资料中。

3、响应文件的资格审查资料、技术商务响应文件和价格响应文件应分别密封，并在封袋上写明 “资格审查资料”、“技术商务响应文件”、“价格响应文件”，同时还要写明项目名称及供应商名称。封袋上应加盖供应商公章。

未按上述规定密封的响应文件，采购人不予接收。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

七、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

八、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

九、响应文件有效期

响应文件自投标截止时间起45个自然日内有效。磋商程序进行后，不论成交与否，所有已开启的响应文件均予不退，未开启的响应文件可退回。

十、磋商费用

1、供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

2、本次磋商采购代理服务费人民币2000元整，供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由成交供应商承担并在领取成交通知书前支付给采购代理机构。

十一、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求说明

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术商务部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、服务内容

1、基本要求

本项目采购的服务内容为对实验室仪器设备的预防性维护、日常巡检、应急故障维修、移机及调试、远程技术指导、常规仪器使用操作讲解、备件库建立、辅助设施如水电气路 (仪器连接至内墙部分) 安全隐患排查等。仪器设备清单见附件。

2、具体内容

根据仪器的使用条件和分析要求、各种仪器的不同原理、配套设备的不同功能和结构，以及采购方的具体要求，了解、熟悉、掌握仪器设备的性能、技术指标及其维护方法。负责相应区域仪器设备运行过程中的维护维修、保养、定期巡检，保证设备的安、稳、长、满、优运行。

点检：工程师按规定标准，对仪器设备各部位进行技术状况检查，以便及时发现缺陷隐患，采取对策，尽量减少故障停机损失。对于重点仪器设备，要求按仪器设备点检卡逐项进行检查记录。工程师在巡检时，根据点检卡记录的异常进行及时有效的排除，保证仪器设备处于完好工作状态。巡检情况记入《中心仪器设备巡检记录》，并由采购方相关人员检查确认。

定期检查：按规定的检查周期，由工程师对仪器设备的硬件和工作站进行全面检查和测量，并对分析仪器相应的部位进行润滑、清洁、添加试剂等等操作，发现问题及时协调解决，将检查结果认真做好记录，作为日后决策该仪器设备维修方案的依据。记入《中心仪器设备定期检查记录》。

每月进行一次巡检，做好仪器使用及周边环境的安全性检查，需提供日常巡检清单。

每三个月进行一次季度巡检，应对仪器进行日常性维护，对出现的问题予以及时解决，需针对不同级别仪器设备提供具体检查内容清单。

对移机服务，由投标方承担仪器的拆卸、搬运、组装，并调试至正常使用状态。

对维修服务，由投标方承担每次维修的所有费用，其中包括工时费，差旅费及维修所需要更换的仪器零部件费，维修需提供备件。

对3个工作日无法现场修复的维修部件，提出应对解决方案。

对仪器的维护和维修应当完全满足中心质量管理体系的要求。针对有维护规程的仪器，应按照相应维护规程进行维护保养；针对有期间核查规程的仪器，应按照期间核查规程操作要求进行期间核查并出具报告。对数据准确性有影响的部件发生维修或更换后，应按照期间核查规程操作要求对仪器进行期间核查并出具报告。

投标方进行以下的日常维护工作，在执行过程中根据具体情况和条件会有所调整和增加。具体的维护和检修工作包含但不仅限于以下内容：

2.1 仪器设备检查

2.1.1 气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪

需全部满足气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪及配套设备 (计算机及操作系统、自动进样器以及多功能自动进样器等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，维修需提供备件，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：

对进样口进行清洗；对耗材 (如：进样隔垫、O型圈、衬管、分流平板、石墨垫、灯丝等) 进行检查或更换；

清洗离子源；检查机械泵泵油、气体捕集阱，若需要更换，负责更换； 对气路进行检漏，并提交巡检工作报告。

维护和维修时如需更换气体捕集阱，由投标方提供。

2.1.2 苏玛罐系统预浓缩仪及苏玛罐预自动进样器

需全部满足苏玛罐系统预浓缩仪及苏玛罐预自动进样器的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：进行标准曲线测定，使其满足质控要求。检查冷阱、温控系统、多向阀是否正常，并提交巡检工作报告。

2.1.3 多功能进样系统

需全部满足多功能进样系统的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：进行空白样品检查，如有检出，应进行系统清洗。检查加标通道有无泄露，系统压力是否正常，并提交巡检工作报告。

2.1.4 液相色谱仪、液相色谱质谱联用仪、超高效液相色谱飞行时间质谱APGC联用仪

需全部满足液相色谱仪、液相色谱质谱联用仪、超高效液相色谱飞行时间质谱APGC联用仪及配套设备 (计算机及操作系统、真空脱气机、四元泵、 自动进样器、紫外检测器、荧光检测器、PDA检测器等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，维修需提供备件，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对仪器管路进行清洗，对耗材 (如：柱塞密封垫、转子密封垫、过滤白头等) 进行检查或更换。巡检过程应使用备件，并提交巡检工作报告。

质谱部分保养：

a.对离子源、接口、真空腔前端进行检查或清洗；

b.对电路系统、供气系统进行检查；

c.对空气过滤网进行清洁或更换；

d.对泵油、废气过滤芯检查或更换。

维护和维修时如需更换紫外和荧光检测器光源，由投标方提供。

2.1.5 电感耦合等离子发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪及配套设备

需全部满足电感耦合等离子发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪及配套设备 (计算机及操作系统、自动进样器，冷却水循环机、废气排放风机等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，维修需提供备件，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对进样系统进行全面清洗，包括蠕动泵管、炬管、雾化器、采样锥、截取锥、铜线圈等；对机械泵油位和颜色、机械泵油气过滤器、载气过滤器、循环水过滤器、自动进样器和冷却机的纯水进行检查或更换，并提交巡检工作报告。

维护和维修时如需更换矩管、采样锥、截取锥、铜线圈、雾化器、泵管、冷却水、泵油等部件，由投标方提供。

2.1.6 原子吸收分光光度计

需全部满足原子吸收分光光度计及配套设备 (计算机及操作系统、气路系统、空压机、空气过滤系统、废水排放系统、光学系统、原子化器) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并通过质控方式对灵敏度、准确度、精密度进行验证，维修需提供备件，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对仪器进行巡检，巡检时对原子化器、气路系统、空压机、空气过滤系统、废水排放系统、进样系统、分光系统和检测器进行清洗或维护，进行检查或更换；对仪器、乙炔气瓶及防爆箱和所在工作环境进行巡检，对存在的隐患提出对策建议，并提交巡检工作报告。

2.1.7 波长色散-X射线荧光光谱仪及配套设备

需全部满足波长色散-X射线荧光光谱仪及配套设备 (计算机及操作系统、水冷机、稳压电源等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，维修需提供配件，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对内循环冷却水的水位、电导率及水流量、外循环冷却水水位、压力、气路进行全面检查；对光学系统、 自动进样系统、空气净化器系统、冷却水系统及阀门进行清洁与维护，对仪器使用的树脂及光学系统的进行定期维护，并提交巡检工作报告。

2.1.8 测汞仪（含进样器）、测汞仪环境空气汞分析模块

需全部满足测汞仪（含进样器）、测汞仪环境空气汞分析模块及配套设备 (计算机及操作系统等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并通过质控方式对灵敏度、准确度、精密度进行验证，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对仪器进行巡检，对进样口进行清洗；对耗材 (如：进样针、加热管等) 进行检查或更换；对气路进行检漏，并提交巡检工作报告。

2.1.9 离子色谱仪

需满足离子色谱仪及配套设备（计算机及操作系统、自动进样器）、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并通过质控方式对灵敏度、准确度、精密度进行验证，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对仪器管路进行清洗，对耗材（密封垫、泵管等）进行检查或更换，并提交巡检工作报告。

2.1.10 气相分子吸收光谱仪

需全部满足气相分子吸收光谱仪及配套设备 (计算机及操作系统、自动进样器等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并通过质控方式对灵敏度、准确度、精密度进行验证，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对耗材(如：泵管、尾气吸收、氘灯等) 进行检查或更换；对样品管路、气路进行检漏，若需要更换，负责更换。进行空白样品检查，如有检出，应进行系统清洗。进行标准曲线测定，使其满足质控要求，并提交巡检工作报告。

2.1.11 高锰酸盐指数分析仪

需全部满足高锰酸盐指数分析仪及配套设备 (计算机及操作系统、自动进样器等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并通过质控方式对灵敏度、准确度、精密度进行验证，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对耗材进行检查或更换；对样品管路、气路进行检漏，若需要更换，负责更换。进行空白样品检查，如有检出，应进行系统清洗。

2.1.12 红外测油仪、全自动紫外测油仪

需全部满足红外测油仪、全自动紫外测油仪（含进样器）及配套设备 (计算机及操作系统等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并通过质控方式对灵敏度、准确度、精密度进行验证，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对进样口进行清洗；对耗材进行检查或更换，并提交巡检工作报告。

2.1.13 连续流动分析仪、全自动连续流动化学分析仪

需全部满足连续流动分析仪、全自动连续流动化学分析仪及配套设备(计算机及操作系统、自动进样器以及多功能自动进样器等)、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并通过质控方式对灵敏度、准确度、精密度进行验证，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：检查滤光片；对进样口进行清洗；对泵管进行检查、清洗或更换；检查蠕动泵泵油，若需要更换，负责更换；对冷凝器、蒸馏器、紫外消解器进行检查并清洗，并提交巡检工作报告。

2.1.14 不间断电源

需满足不间断电源的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平；维修需免费提供提供配件，并提交维修工作报告。

季度检查的具体项目：检查所有电气连接；检测电池运行的转换是否正常；清理内部灰尘杂物；检查内部所有控制线路及带电线路是否绝缘良好；对UPS的工作记录和报警记录进行检査，根据记录情况进行预防性维护。

2.1.15 其它前处理和辅助设备

按照前处理设备和辅助设备运行情况，确保每月完成故障维修。

2.1.16 仪器配套计算机

需全部满足仪器清单内所有仪器配套计算机的硬件维修维护服务以及计算机操作系统、仪器操作软件的安装和维护。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修调试，由投标方提供硬件和软件，可恢复至正常使用的水平，并提交维修工作报告。

如无法通过维修恢复至正常使用水平，应更换新计算机并保证计算机操作系统、仪器操作软件安装调试至满足仪器正常使用。

2.2 故障维修

若仪器出现故障，现场巡检工程师应马上判断故障原因并制定维修方案，维修方案经检验中心同意后工程师应立刻开始维修。

若工程师无法修复仪器或无法判断故障原因，则应在第一时间告知中心管理人员，并说明原因和提出解决方案。投标方根据服务响应时效中的相关要求指派工程师进行上门维修维护服务。

如投标方需要请厂商工程师上门进行技术维修，费用由投标方承担。

二、服务标准

1、服务响应时效

（1）一般故障：非系统故障，不需整机调试，无需更换配件，或只更换常用配件。按委托方规定开始时间，在24小时内到达现场予以解决。

（2）复杂故障：需要更换配件，有可更换配件在24小时之内予以解决。需更换配件，配件到货后，需在72小时内解决；有备用或非进厂、出厂检验必须的仪器，在一周内解决。

（3）严重故障：需委托分析仪器生产厂家派工程师到委托方现场进行维修。受托方在现场第一时间联系生产厂家工程师，配合其初步诊断确定分析仪器故障，一周内解决。

（4）需将分析仪器发回生产厂家进行维修。受托方须根据委托方的要求时间将分析仪器发回生产厂家，并及时将分析仪器发回委托方。10个工作日内解决。

（5）维修人员完成仪器设备故障维修后，及时填写仪器设备故障维修通知单，并将所维修仪器的故障现象、故障原因、更换配件等相关信息记录《仪器故障维修验收记录》，作为日后决策该仪器设备维修方案的依据。

2、设备管理方案

设备日常管理包括建立设备档案、完善仪器设备管理技术标准、完整填写设备技术台帐、维修报告等，主要有以下内容：

（1）建立设备档案

在合同签订的一个月内，建立设备档案卡、设备卡片和设备台账。该项工作需要采购方设备管理人员协助，由双方共同完成。

（2）设备维护维修标准

根据维保设备数量，在合同签订后的一个月内，建立巡检标准，经采购方设备管理人员认可后严格实施。根据标准，提供巡检计划，对纳入巡检标准，在设备巡检时实施。

（3）维护维修记录

巡检 (日常维护) 记录：设备日常维护和巡检工作一般相结合进行， 根据设备分布和数量，每季度一次巡检;

计划和记录：每季度制定设备巡检计划并严格实施，这需要和采购方计划相结合，尽可能不影响生产，具体操作时投标方工程师与现场设备管理人员双方协商进行;

对需要检修的仪器设备提出检修计划，征得采购方相关管理人员认可后方可实施。在检修结束后由采购方对投标方的检修工作进行确认。

（4）维修报告

每月提交月度工作报告，主要内容包括：

本月设备巡检统计、检修统计、故障抢修统计；

对设备运行状态统计，包括设备投运率，故障率及相关的设备状态说明，对主要设备问题分析评价；

设备故障汇总表，包括事故次数、停机时间、主要原因及解决办法等；

消耗备品配件、材料的统计；

本月的遗留问题及对策；

下月的工作计划和建议。

3、配件供应

（1）投标方根据用户仪器类别，型号，储备合同内需要承担的配件，以保证仪器的良好运行。

（2）投标方提供配件。

（3）需要用户提供的配件，投标方应及时报告给用户。

三、商务要求

自合同签订之日起，一年内完成全部服务内容。

四、验收标准

1、每次维修维护后需经采购方仪器使用人员确认后方可结束，并提供一份维修维护记录。

2、工程师提供巡检工作记录表并经审核；服务期内投标方应提供月度服务报告，季度维修维护报告，内容应包括该段时间全部的维修维护事项、工作量、响应时间等。不定期组织工作沟通会。

3、响应时间合格率应达到100%。

4、解决故障率应达到100%。

5、单次故障最长维修时间不超过7个工作日。

6、采购方仪器主要使用人员服务满意评价率大于95%。

五、付款条件

1、合同签订后支付合同价款的70%；合同期满后，采购方根据中标方履约情况和考核结果按规定支付合同余款。如果中标方拒绝履行合同条款，将不予支付合同余款。

2、款项由采购方按相关财务支付规定办理支付手续。

附件1 仪器设备清单

表1：主要设备清单

| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X射线荧光光谱仪 | S8-Tiger |
| 2 | 原子吸收分光光度计 | AAnalyst400 |
| 3 | 电感耦合等离子发射光谱仪 | Aviolet 200 |
| 4 | 电感耦合等离子体质谱仪 | NexIon 350x |
| 5 | 自动进样器 | S23 N0830010 |
| 6 | 自动伏安极谱仪 | 797VA |
| 7 | 液相色谱仪 | ACQUITY H-Class PLUS |
| 8 | 液相色谱-质谱联用仪 | TQS-micro |
| 9 | 超高效液相色谱飞行时间质谱APGC联用仪 | G2-XS QTof 7890B |
| 10 | 气相色谱仪 | 7890A |
| 11 | 气相色谱仪 | 7890A |
| 12 | 气相色谱仪 | 7890A |
| 13 | 气相色谱仪 | 7890A |
| 14 | 气相色谱仪 | 7890B |
| 15 | 气相色谱质谱联用仪 | 8890/5977B |
| 16 | 气相色谱质谱联用仪 | 8890/5977B |
| 17 | 气相色谱质谱联用仪 | 7890B/5978B |
| 18 | 苏玛罐系统预浓缩仪 | 7200 |
| 19 | 苏玛罐系统自动进样器 | 7016D |
| 20 | 多功能进样系统 | 7032A 4100 4760 |
| 21 | 热脱附仪 | TD100-xr |
| 22 | 烷基汞测试系统 | MERX |
| 23 | 便携式多参数分析仪 | DZB-718L |
| 24 | 便携式浊度计 | WZB-175 |
| 25 | 原子吸收分光光度计 | PinAAcle 900Z |
| 26 | 气质联用分析仪 | 8890/5977B |
| 27 | 便携式X荧光光谱分析仪（XRF） | TrueX 200S |
| 28 | 测汞仪（含进样器） | MA-3000 |
| 29 | 测汞仪环境空气汞分析模块 | RH-MA3 |
| 30 | 高锰酸盐指数分析仪 | CGM201W |
| 31 | 离子色谱仪（含进样器） | 881 |
| 32 | 全自动紫外分光油分析仪 | OL1040 |
| 33 | 红外测油仪 | OL1020 |
| 34 | 全自动连续流动化学分析仪 | SAN++ |
| 35 | 连续流动化学分析仪SEAL AA3 | SEAL AA3 |
| 36 | 气相分子吸收光谱仪 | GMA3380 |

表2：前处理设备、辅助设备清单

| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不间断电源 | CASTE 3C 20KS(6G) |
| 2 | 不间断电源 | CASTE 10KS(6G) |
| 3 | 不间断电源 | CASTE 6KS(6G) |
| 4 | 不间断电源 | CASTE 3KS(6G) |
| 5 | 不间断电源 | CASTE 6KS(6G) |
| 6 | 不间断电源 | CASTE 6KS(6G) |
| 7 | 不间断电源 | CASTE 6KS(6G) |
| 8 | 不间断电源 | CASTE 6KS(6G) |
| 9 | 微波消解器 | MS9233 |
| 10 | 全自动石墨消解仪 | ABD-50、ABD-50、ABD-100 |
| 11 | 智能马弗炉 | 5E-MF6100 |
| 12 | 电热干燥箱 | 5E-DHG |
| 13 | 电热干燥箱 | 101-AB-2 |
| 14 | 电子防潮箱 | CTC98D |
| 15 | 电子天平 | AB204-S |
| 16 | 电子天平 | AR522CN |
| 17 | 电子天平 | XP205 |
| 18 | 电子天平 | STX1202ZH |
| 19 | 电子天平 | MTB2000D |
| 20 | 电子天平 | JE1002 |
| 21 | 电子天平 | JE1002 |
| 22 | 氢气发生器 | SPH300 |
| 23 | 氢气发生器 | SPH300 |
| 24 | 氢气发生器 | SPH300 |
| 25 | 氢气发生器 | SPH300 |
| 26 | 氢气发生器 | SPH500 |
| 27 | 氢气发生器 | SPH500 |
| 28 | 采样罐清洗系统 | 3100D |
| 29 | 采样罐清洗系统 | 3100A |
| 30 | 动态稀释仪 | 4700 |
| 31 | 压样机 | AP-40T |
| 32 | 全自动洗瓶机 | Steelco 610D |
| 33 | 均浆机 | VAR SPEED |
| 34 | 全温数显超级恒温水浴 | 601-C |
| 35 | 多头磁力加热搅拌器 | HJ-4A |
| 36 | 多头磁力加热搅拌器 | HJ-4A |
| 37 | 翻转式振荡器 | 3740-12-BRE-Ⅱ |
| 38 | 翻转式振荡器 | 3740-12BRE-Ⅳ |
| 39 | 超声波清洗器 | KQ-800DE |
| 40 | 标气气体自动配气装置 | ADG-PVI |
| 41 | 旋转蒸发器 | RE52CS-1 |
| 42 | 循环水真空泵 | SHZ-Ⅲ |
| 43 | 低温恒温槽 | YRDC-0506 |
| 44 | 超声仪 | FS-450PV |
| 45 | 全自动平行浓缩仪 | 2003M649055 |
| 46 | 固相萃取仪 | 2003SPE6-213 |
| 47 | 全自动固相萃取仪 | ASPE900 |
| 48 | 快速溶剂萃取仪 | EDGE |
| 49 | 标签打印机 | TSC TTP-342E Pro |
| 50 | 氮空发生器 | PEAK |
| 51 | 东宇窒素发生装置（氮气发生器） | QAR-288L-3 |
| 52 | 东宇窒素生装置（氮气发生器） | TJ30-97 |
| 53 | 行星式球磨仪 | QM-3SP2 |
| 54 | 颚式破碎仪 | JC6 |
| 55 | 振动筛分仪 | SS200 |
| 56 | 臼式研磨仪 | MG100 |
| 57 | 移液枪 15支 |  |
| 58 | 自动进样器 | S23 |
| 59 | Milestone微波消解仪 | ETHOS UP |
| 60 | 赶酸计 | VB48 UP |
| 61 | 防潮箱 | 314 |
| 62 | 冻干机 | L-200 PRO |
| 63 | 定量浓缩仪 | SyncorePlus R-12 |
| 64 | 凝胶色谱净化装置 | J2 prelinc2 |
| 65 | 全自动液体样品处理工作站 | Auto Prep 200 |
| 66 | 海水重金属在线富集系统 | ELSpe-2/IC002 |
| 67 | 不间断电源 | CASTE 6KS(6G) |
| 68 | 洗瓶机（水科 意大利steelco） | LAB610D |
| 69 | 洗瓶机（监测科 国产语瓶） | Q720 |

第四部分  磋商程序和内容

一、采购人组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向采购人报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向纪检、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、采购中心答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商的法定代表人或授权人须持本人身份证准时参加磋商。

三、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

5、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

6、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

7、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法(综合评分法)

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

本项目磋商的技术商务和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术商务分值占总分值的比重为70%（权重），按所有评委评分的算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数；报价分值占总分值的比重为30%（权重） ，统一采用低价优先法计算直接取得，分值四舍五入保留两位小数。两项得分相加为供应商的综合得分，综合得分最高的供应商推荐为项目第一成交候选人，并出具评审磋商报告。

确定成交候选人的特殊情况处理：若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标；若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交响应文件签到顺序号）。

(一)审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、供应商资格是否符合；

2、响应文件是否完整；

3、响应文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5、是否有计算错误。

(二)误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

(三)出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3、响应报价超出预算的；

4、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

(四)出现下列情形之一的，磋商失败：

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人不以任何理由组织重新评审。采购人发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

技术商务部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

（一）技术商务响应文件(满分70分)

| 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 项目总体实施方案 | 方案内容全面具体，科学合理的得9分； 方案内容较为全面具体，较为科学合理的得6分； 方案内容简单一般，科学合理较差的得3分； 不提供不得分。 | 9分 |
| 应急方案 | 供应商须提供应急方案，内容应涵盖内外部能力评审、监测技术大比武、应急监测任务、不可抗力发生等临时突发情况的应急保障措施，方案要求具有针对性，科学合理，及时有效，能够合理处置各种突发状况。 方案有针对性，科学合理，具有及时性的得5分； 较科学合理，较及时有效的得3分； 方案及时性差，不科学合理的得1分。 | 5分 |
| 机构设置 | 针对本项目，供应商须科学合理设置组织机构，有完整的人员管理制度、员工培训制度。 方案全面，内容详细，制度合理，人员安排合理的得5分； 方案较为全面，内容较为详细，制度较合理，人员安排较合理的得3分； 方案一般，内容简单，制度合理，人员安排一般的得1分；未提供的不得分。 | 5分 |
| 备件库建设 | 供应商备件库建设完善，提供实验室设备备品备件库存储明细（格式自拟）。 供应商提供的备件数量较多、规格能够满足本项目需求的得5分； 备件数量规格基本能够满足本项目需求的得3分，无备件库得0分。 （提供的备品备件明细需加盖投标人公章，并附库存图片等有效证明资料） | 5分 |
| 辅助工具 配置 | 针对本项目工器具配置及劳保用品保障。 品名详细，配置合理的得3分； 品名较详细，配置较为合理的得2分； 品名一般，配置较为合理的得1分；未提供的不得分。 | 3分 |
| 服务质量保证措施 | 服务质量保证措施，提供较为完整的质量保障方案（包括质量保证、进度保证、违约责任承诺、维保质量措施等方面）。 内容完整，科学合理，针对性和可行性强，得9分； 内容比较完整，比较科学合理，有较好针对性和可行性，得6分； 内容一般，基本满足项目需要，得3分。 | 9分 |
| 服务时效保证方案 | 供应商须具备服务时效保障能力，能够出具响应时效承诺书得3分，没有不得分； 供应商须提供服务响应流程，服务流程科学合理的得3分，服务流程内容简单一般得1分，没有不得分。 | 6分 |
| 企业资质 | 具备国家权威机构颁发的检维修能力类证书或能力证明文件的得3分，没有不得分。 供应商具有“信用中国”企业信用数据库可查的信用等级，AA及以上得2分，没有不得分。 （以上提供证书复印件并加盖公章） | 5分 |
| 企业业绩 | 供应商自2019年1月1日起至提交响应文件截止之日内，具备实验室分析类仪器整体维保服务类业绩，每提供1个得2分；此项最多得10分。 注1：以上业绩在投标响应文件中需提供合同关键页及发票。认定时间以合同签订时间为准。同一业主单位只算一个业绩。 注2：此处要求的实验室分析类仪器整体维保服务类业绩，服务合同内至少包含40台以上分析类仪器，且必须包含气相色谱质谱联用仪及液相色谱质谱联用仪，合同总价不低于60万人民币。 | 10分 |
| 体系认证 | 供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证、ISO18000职业健康安全管理体系认证证书，每有1个得1分，最多得3分。 | 3分 |
| 技术人员配备 | 供应商拟派本项目技术服务人员具有中级及以上工程师职称证书的，每有1人得2分，本项最多得10分。 （提供相关人员信息、证书及由投标供应商为其缴纳的2024年06月-2024年11月中任一个月的社保证明） | 10分 |

（二）价格标（满分30分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

六、政府采购政策功能落实

1、本项目专门面向中小企业。

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（1）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

七、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(一)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

八、成交通知

成交结果在南通市生态环境局官网公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

本项目第一成交候选人原则上为成交供应商。当排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为中标人，也可以重新招标。

成交供应商在中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，处以采购金额千分之五的罚款，并列入不良行为记录名单。成交供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，没有提交履约保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

第五部分  合同及履约保证

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式陆份，采购人、供应商各叁份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在15个工作日内及时组织相关专业技术人员共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上15个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

每次付款前，成交供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。

江苏省南通环境监测中心仪器设备维保服务项目合同

采购人（或称甲方）：

供应商（或称乙方）：

签订地点：      南通市

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 采购项目(项目编号：                )有关事项协商一致，签订本合同。

一、项目概况

1、采购内容：仪器设备维保服务，详见招标文件第三部分“项目需求”。

2、服务期限：自     年     月     日至     年     月     日。

二、合同金额

人民币（大写）                 （小写¥           元）。合同金额包括但不限于所有设备的日常运行维护服务、质量控制、故障维修、仪器调试、耗材供应、应急服务、人工、交通、包装、运输、装卸、仓储、保险、各种税费等一切费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、付款方式

1、合同签订后支付合同价款的70%；合同期满后，甲方根据乙方履约情况和考核结果按规定支付合同余款。如果乙方拒绝履行合同条款，将不予支付合同余款。

2、每次甲方付款前，乙方根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交甲方办理付款手续。

3、乙方开户银行名称、账号：

开户银行：

账号：

四、服务要求

1、基本要求

本项目采购的服务内容为对实验室仪器设备的预防性维护、日常巡检、应急故障维修、移机及调试、远程技术指导、常规仪器使用操作讲解、备件库建立、辅助设施如水电气路 (仪器连接至内墙部分) 安全隐患排查等。仪器设备清单详见招标文件第三部分“项目需求”。

2、具体内容

根据仪器的使用条件和分析要求、各种仪器的不同原理、配套设备的不同功能和结构，以及甲方的具体要求，了解、熟悉、掌握仪器设备的性能、技术指标及其维护方法。负责相应区域仪器设备运行过程中的维护维修、保养、定期巡检，保证设备的安、稳、长、满、优运行。

点检：工程师按规定标准，对仪器设备各部位进行技术状况检查，以便及时发现缺陷隐患，采取对策，尽量减少故障停机损失。对于重点仪器设备，要求按仪器设备点检卡逐项进行检查记录。工程师在巡检时，根据点检卡记录的异常进行及时有效的排除，保证仪器设备处于完好工作状态。巡检情况记入《中心仪器设备巡检记录》，并由甲方相关人员检查确认。

定期检查：按规定的检查周期，由工程师对仪器设备的硬件和工作站进行全面检查和测量，并对分析仪器相应的部位进行润滑、清洁、添加试剂等等操作，发现问题及时协调解决，将检查结果认真做好记录，作为日后决策该仪器设备维修方案的依据。记入《中心仪器设备定期检查记录》。

每月进行一次巡检，做好仪器使用及周边环境的安全性检查，需提供日常巡检清单。

每三个月进行一次季度巡检，应对仪器进行日常性维护，对出现的问题予以及时解决，需针对不同级别仪器设备提供具体检查内容清单。

对移机服务，由投标方承担仪器的拆卸、搬运、组装，并调试至正常使用状态。

对维修服务，由投标方承担每次维修的所有费用，其中包括工时费，差旅费及维修所需要更换的仪器零部件费，维修需提供备件。

对3个工作日无法现场修复的维修部件，提出应对解决方案。

对仪器的维护和维修应当完全满足中心质量管理体系的要求。针对有维护规程的仪器，应按照相应维护规程进行维护保养；针对有期间核查规程的仪器，应按照期间核查规程操作要求进行期间核查并出具报告。对数据准确性有影响的部件发生维修或更换后，应按照期间核查规程操作要求对仪器进行期间核查并出具报告。

乙方进行日常维护工作，在执行过程中根据具体情况和条件会有所调整和增加。具体的维护和检修工作详见招标文件第三部分“项目需求”。

- 服务标准

1、服务响应时效

（1）一般故障：非系统故障，不需整机调试，无需更换配件，或只更换常用配件。按委托方规定开始时间，在24小时内到达现场予以解决。

（2）复杂故障：需要更换配件，有可更换配件在24小时之内予以解决。需更换配件，配件到货后，需在72小时内解决；有备用或非进厂、出厂检验必须的仪器，在一周内解决。

（3）严重故障：需委托分析仪器生产厂家派工程师到甲方现场进行维修。乙方在现场第一时间联系生产厂家工程师，配合其初步诊断确定分析仪器故障，一周内解决。

（4）需将分析仪器发回生产厂家进行维修。乙方须根据甲方的要求时间将分析仪器发回生产厂家，并及时将分析仪器发回甲方。10个工作日内解决。

（5）维修人员完成仪器设备故障维修后，及时填写仪器设备故障维修通知单，并将所维修仪器的故障现象、故障原因、更换配件等相关信息记录《仪器故障维修验收记录》，作为日后决策该仪器设备维修方案的依据。

2、设备管理方案

设备日常管理包括建立设备档案、完善仪器设备管理技术标准、完整填写设备技术台帐、维修报告等，主要有以下内容：

（1）建立设备档案

在合同签订的一个月内，建立设备档案卡、设备卡片和设备台账。该项工作需要甲方设备管理人员协助，由双方共同完成。

（2）设备维护维修标准

根据维保设备数量，在合同签订后的一个月内，建立巡检标准，经甲方设备管理人员认可后严格实施。根据标准，提供巡检计划，对纳入巡检标准，在设备巡检时实施。

（3）维护维修记录

巡检 (日常维护) 记录：设备日常维护和巡检工作一般相结合进行，根据设备分布和数量，每季度一次巡检；

计划和记录：每季度制定设备巡检计划并严格实施，这需要和甲方计划相结合，尽可能不影响生产，具体操作时乙方工程师与现场设备管理人员双方协商进行；

对需要检修的仪器设备提出检修计划，征得甲方相关管理人员认可后方可实施。在检修结束后由甲方对乙方的检修工作进行确认。

（4）维修报告

每月提交月度工作报告，主要内容包括：

本月设备巡检统计、检修统计、故障抢修统计；

对设备运行状态统计，包括设备投运率，故障率及相关的设备状态说明，对主要设备问题分析评价；

设备故障汇总表，包括事故次数、停机时间、主要原因及解决办法等；

消耗备品配件、材料的统计；

本月的遗留问题及对策；

下月的工作计划和建议。

3、配件供应

（1）乙方根据甲方仪器类别，型号，储备合同内需要承担的配件，以保证仪器的良好运行。

（2）乙方提供配件。

（3）需要甲方提供的配件，乙方应及时报告给甲方。

六、验收标准

1、每次维修维护后需经甲方仪器使用人员确认后方可结束，并提供一份维修维护记录。

2、工程师提供巡检工作记录表并经审核；服务期内乙方应提供月度服务报告，季度维修维护报告，内容应包括该段时间全部的维修维护事项、工作量、响应时间等。不定期组织工作沟通会。

3、响应时间合格率应达到100%。

4、解决故障率应达到100%。

5、单次故障最长维修时间不超过7个工作日。

6、甲方仪器主要使用人员服务满意评价率大于95%。

七、乙方的保密义务

1、乙方在项目实施过程中，对甲方所提供的所有相关资料、数据未经甲方书面同意不得向任何第三方泄漏，且保密责任不因合同的终止或解除而失效，甲方保留因乙方泄密而造成的一切损失的追究权利。

2、除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。

3、本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

八、转包或分包

1、本合同范围的服务，乙方不得非法转让他人供应。

2、非法转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、不可抗力：

1. 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2. 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快书面通知对方。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十、合同修改

除非甲乙双方签署书面修改，否则不能对合同条款进行任何修改。

十一、合同构成

1. 下述文件是构成合同不可分割的部分，具有与本合同同等的法律效力，应一并阅读和理解。

- 本合同书；

- 中标通知书；

- 采购文件及附件；

- 投标响应文件及附件；

- 经双方协商一致达成的补充协议。

2. 上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

十二、争议的解决：

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，双方确定通过向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼方式解决争议。

十三、项目负责（联系）人

甲方项目联系人：              （联系方式：              ）

乙方项目负责人：              （联系方式：              ）

双方确定，在本合同有效期内，甲、乙方指定以上人员为双方联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

十四、合同生效及其它约定事项

1、合同经双方加盖单位公章盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

2、本合同一式陆份，合同双方各执叁份。

3、合同中未尽事宜，甲乙双方应友好协商，按国家有关法律、法规执行。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人：                  法定代表人：

电话：                        电话：

签约时间：  年  月  日        签约时间：  年  月  日

第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.质疑人必须是直接参加本次采购活动的当事人。

2.未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑；投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标供应商进行相应的行政处罚。

- 第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、技术商务响应文件、价格响应文件三部分组成。供应商提供的响应文件材料须字迹清晰。如响应文件字迹模糊、无法辨认的须提供原件备查，否则由此造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。

一、资格审查证明材料(正本一份、副本二份，单独密封)：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（如有授权）；

3、竞争性磋商响应函（格式详见附件）；

4、提供磋商公告第二条资格要求中的相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章）：

4.1法人营业执照；

4.2符合政府采购法二十二条的书面声明；

4.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（如有）或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

6、其它需要提交的资格审查证明材料。

二、技术商务响应文件（正本一份、副本二份。不得出现报价。单独密封，双面打印）：

1、供应商情况一览表

2、技术商务部分正负偏离表

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

3、技术商务部分评标办法中要求提供的全部资料。

4、请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

5、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

三、价格响应文件(正本一份、副本二份。单独密封，不得出现在技术商务响应文件部分)：

1、磋商响应报价表；

2、磋商响应报价明细表（格式自拟）；

附件：

1、关于资格的声明函

江苏省南通环境监测中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的                （采购项目名称及项目编号)的采购活动进行投标。本公司所提交的投标响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

- 2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年   月    日

经营期限：

姓名：                   性别：              年龄：

职务：              系： （供应商名称）      的法定代表人。

特此证明

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件：

- 3、授权委托书

江苏省南通环境监测中心：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）                 法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

4、竞争性磋商响应函

江苏省南通环境监测中心：

依据贵单位委托代理机构组织的               （磋商项目名称）项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，截至投标截止时间前，我公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单。

2、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

3、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

4、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格。

8、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。否则，我方同意无条件接受贵单位终止合同的要求。

竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

5、符合政府采购法二十二条的书面声明

江苏省南通环境监测中心：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

专业技术能力有：             。

投标人：____________________（盖单位公章）

法定代表人：（签字或印鉴）

日期：__________年______月_____日

7、供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要产品或服务内容 | 1. |  |  |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |  |  |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |  |  |
| 拟派人员情况 | 姓名 | 年龄 | 岗位证书 |  | 学历 | 曾获何级何种奖励 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次磋商的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |

8、技术商务部分正负偏离表

（由供应商据实提交，表格不够自行添加）

投标供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的所有要求。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担有关责任及风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

9、磋商响应报价表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 磋商报价总计 （首次） | 人民币（大写）： ， （小写）¥ 。 |
| 磋商报价总计 （二次） | 人民币（大写）： ， （小写）¥ 。 |
| 企业类型 | （中型企业、小型企业或微型企业） |

- 供应商名称：（加盖公章）

- 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）第二次报价将在开标现场填写，磋商响应文件密封提交时只需填写首次磋商报价。

10、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加   （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.      （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；承接企业为  （企业名称），从业人员	  人，营业收入为	 万元，资产总额为	    万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：企业划分详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

11、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：