**江苏省南通环境监测中心****租赁便携式非甲烷总烃分析仪采购询价公告**

一、项目名称：租赁便携式非甲烷总烃分析仪采购

二、项目预算：3.5万。

三、报价内容：供应商根据本公告“项目需求”部分要求对我中心拟采购的租赁便携式非甲烷总烃分析仪费用进行报价，且不允许超过总预算。

四、项目需求：

**（一）、仪器功能要求**：

**一、产品用途**

用于固定污染源、厂界无组织、环境空气中的总烃、甲烷、非甲烷总烃，丙烷的监测。

**二、主要技术参数**

**2.1仪器基本性能和标准符合性要求：**

2.1.1检测器要求：FID检测器，带熄火自动断气功能，能自动点火。

2.1.2整机＜11kg，体积<20L；配备超小型氢气发生器，氢气发生器自带电池；重量不超过2kg；氢气纯度≥99.995%。

2.1.3对各类VOC组分有稳定响应；响应因子HJ 1332-2023及HJ 1012-2018等标准要求。

2.1.4快速就绪：冷机启动到出分析结果，短于10分钟。

2.1.5供电要求：具有直接电池供电和市电供电两种形式，其中使用电池供电时，正常运行的连续工作时间不小于6h（主机+气源组）。

2.1.6质控要求：内置多条校准曲线，具有零点测定、示值误差、重复性核查、用户自定义曲线等功能。

**2.2主机分析软件要求：**

* + 1. 分析软件应至少包含HJ 1332-2023和HJ 1012-2018中对仪器功能的要求。
		2. 软件应能够显示实时数据和实时谱图，需具备查询至少180天历史数据的功能，并能打印数据结果、谱图信息和质控内容（包含曲线，最大值等）。
		3. 仪器断电故障后，应能自动保存数据；恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作。
		4. 仪器可实现人机分离，可使用WIFI控制主机，人机界面应清晰流畅。

**2.3仪器方便性要求：**

整机包装箱应≤5kg，具万向轮，方便移动。整机能不离开包装箱进行测量，实现开盖即测、测完即走。

**2.4参数要求：**

| 序号 | 技术参数项 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作温度 | -10℃~45℃ |
| 4 | 稳定性 | ≤2%/24 h |
| 5 | 示值误差 | ±2.0% F.S. |
| 6 | 定性重复性 | ≤1% |
| 7 | 定量重复性 | ≤1% |
| 8 | 分析周期 | 1.2 min |

**三、其他配件清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 描述 |
| 1 | 主机 | 主机一套；含充电器 |
| 2 | 超小型氢气发生器 | 0.3~0.4Mpa；含充电器 |
| 3 | 操作系统 | 10.4英寸手持平板，预制操作系统 |
| 4 | 打印机 | 110\*30超清蓝牙打印机 |
| 5 | 污染源取样管 | 120℃，直径35mm×长2m，含过滤器；含两根探杆 |
| 6 | 安装工具包 | 包含标气进样管路，零点气小气瓶和标气小气瓶，扳手等工具 |
| 7 | 笔记本电脑4台 | 具备以太网接头（RJ45）和USB接口，处理器6核以上CPU，i5及以上处理器，内存8GB以上，显示器分辨率不低于1920\*1080，可自动接收IP地址的笔记本电脑。 |

**（三）、服务要求**：

1、租赁周期（含安装测试）：一个月

 2、验收：进行功能测试且合格后方通过租赁验收。

3、应为本次租赁期间（一个月）提供使用培训和基本耗材供给。

4、服务响应时间为接到用户通知后24小时内达到现场，72小时内解决问题。若72小时内仍不能解决问题，提供备机。

5、货物运输：运输费包含在预算内。

五、供应商资格要求

投标人参加本次活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并符合下列条件：

1、本次询价不接受联合体报价。

2、凡处于被责令停业、财产被接管、冻结、或处于破产状态的企业，均无资格参加本项目报价。凡隐瞒上述情况参与报价的企业，一经发现，立即取消其报价资格。

六、响应时间和联系人信息

1、报价文件截止时间：2024年6月6日17时整，如有变动，另行通知。

2、报价方式：请具有资质的供应商根据采购要求提供相关的材料及盖章后的报价材料，资格审查材料不齐全做无效响应处理，以上材料纸质版请在规定时间内密封寄送至采购单位。项目联系人：杨小元，13615203055。

3、报价材料寄送地址：江苏省南通市崇川区青年中路18号（江苏省南通环境监测中心），接收人：赵莉，电话：0513-85158692，19952565466。

4、中标条件：符合资质的投标供应商以最低价中标。如符合条件的投标供应商少于三家作流标处理，如价格最低供应商弃标，需提供书面证明材料，征得采购人同意，无理由弃标将作为不良供应商一年内不允许参加本单位的采购项目竞标。采购人可按价格排序依次确定其他投标人中标或重新采购。

六、合同签订与付款

1、中标供应商确定后5个工作日内签订合同，所签合同不得对询价文件作实质性修改。

2、合同款支付：合同签订后，验收合格后采购方支付100%的款项。

3、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

**附件：目录**

| 序号 | 提供材料文件清单 |
| --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明及授权委托书（如有授权） |
| 2 | 有效的法人营业执照副本复印件（须加盖公章） |
| 3 | 符合政府采购法二十二条的书面声明 |
| 4 | 关于资格文件的声明函 |
| 5 | 报价人一般情况表 |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |
| 7 | 投标供应商认为的其他资料及报价材料 |

1、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性别：年龄：

职务：系： (报价单位名称)

的法定代表人。

特此证明

报价人（盖章）

年月日

**注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章**

2、法定代表人授权委托书

江苏省南通环境监测中心：

本授权委托书声明：我　　　（姓名）系　　　（报价人名称）的法定代表人，现授权委托　　（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价活动。代理人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托受权人无转委权。特此委托！

附：被授权人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）

年月日年月日

**注：提供被委托受权人的身份证复印件并加盖公章**

3、符合政府采购法二十二条的书面声明

江苏省南通环境监测中心：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

 日期： 年 月 日

4、关于资格文件的声明函

江苏省南通环境监测中心：

本公司愿就由贵公司组织实施的（项目名称）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（报价人）法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年 月日

5、报价人一般情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 企业名称： |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件） |
| 9 | 服务经营范围：1.；2.； 3.………………………； |
| 10 | 报价人从事本询价项目服务的年数 |  |
| 11 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：

注：本表不是格式化表格，供应商可根据需要，自行添加删除。

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

专业技术能力有：。

供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：（签字或印鉴）

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日