
江苏省南通环境监测中心

仪器设备维保服务项目（第二次）
竞争性磋商文件

项目编号：JSADTCG202510082
二〇二五年十一月

地址：南通市崇川区青年中路18号

南通市生态环境局官网：http://hbj.nantong.gov.cn/

目  录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同及履约保证

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

第一部分 竞争性磋商公告

江苏省南通环境监测中心仪器设备维保服务项目竞争性磋商公告
江苏爱德信工程项目管理有限公司受江苏省南通环境监测中心(下称采购人)委托，就江苏省南通环境监测中心仪器设备维保服务项目实施竞争性磋商方式组织采购，现公告如下：

一、项目基本情况

1、项目编号：JSADTCG202510082

2、项目名称：江苏省南通环境监测中心仪器设备维保服务项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：92.00万元，最终报价超过采购预算的为无效响应文件。

5、采购需求：仪器设备维保服务，详见磋商文件第三部分项目需求。

6、项目类型：服务。

7、所属行业：其他未列明行业。

8、服务期限：合同签订之日起11个月。

9、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。
3、其他资格要求：

（1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”政府采购不良行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如成为本项目成交供应商，须配合我中心核实与其他未成交供应商关联关系，提供无关联关系盖章承诺，并承担违约责任。
（3）成交供应商不得将本项目分包或者转让给其他主体实施。

三、获取采购文件

1、时间：自本磋商公告发布之日起至2025年11月25日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。（北京时间，法定节假日除外）。

2、方式：携带加盖单位公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书及授权代表授权委托书（注明联系方式）至南通市崇川区人民中路95号纺织大厦14楼1401进行现场报名或将上述资料扫描件发送至1319687508@qq.com邮箱。将以电子邮件的方式将采购文件发送至各申请投标供应商的邮箱。
四、响应文件提交

1、截止时间：2025年12月01日14时00分；
2、地点：南通市崇川区人民中路95号纺织大厦15楼1507会议室；
3、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、响应文件开启

1、时间：2025年12月01日14时00分；
2、地点：南通市崇川区人民中路95号纺织大厦15楼1507会议室。
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、保证金：本项目不收取磋商保证金。

2、本项目采用现场磋商模式，所有响应供应商须将纸质投标响应文件在截止时间前带至开标现场。

3、项目演示、样品、答辩等：无。

4、对项目需求部分(供应商其他资格要求、项目需求、评分标准)的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向招标代理机构提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：江苏省南通环境监测中心 

地    址：南通市崇川区青年中路18号

联系方式：陶女士 0513-85158674
2、采购代理机构信息

名称：江苏爱德信工程项目管理有限公司

地址：南通市人民中路95号纺织大厦14楼

联系方式：张爱霞  0513-80901356，15996603779

电子邮箱：1319687508@qq.com

第二部分  磋商须知

一、磋商文件解释权归采购人
1、供应商下载获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应以书面形式提出询问或疑问。否则，视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，供应商自行承担责任。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以南通市生态环境局官网发布的信息为准。

3、采购人对磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目磋商文件的一部分，对响应供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在首次提交磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面、公告的形式对磋商文件作出澄清、修改、补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、磋商报价

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价。

2、本项目不接受任何有选择的报价。

3、磋商报价均以人民币为报价的币种。

4、磋商报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

5、最后报价应包括响应本项目采购要求的全部费用，包括但不限于所有设备的日常运行维护服务、质量控制、故障维修、仪器调试、耗材供应、应急服务、人工、交通、包装、运输、装卸、仓储、保险、各种税费等一切费用，采购人不另行支付其它任何费用。

四、响应文件的编写、份数和签署

1、供应商按第七部分“响应文件组成”编写响应文件，响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外），按照磋商文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（响应文件中复印件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。不得将内容拆开投标，并牢固装订成册（如文件较多，可分册装订）。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2、响应文件的资格审查资料、技术商务响应文件、价格响应文件均为一份正本和二份副本，并明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。

3、响应文件正本须打印并由供应商法定代表人或授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商可以将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。正本、副本分别密封的，封袋上应标明“正本”、“副本”字样。

2、价格响应文件不得出现于资格审查资料或技术商务响应文件等投标资料中。

3、响应文件的资格审查资料、技术商务响应文件和价格响应文件应分别密封，并在封袋上写明 “资格审查资料”、“技术商务响应文件”、“价格响应文件”，同时还要写明项目名称及供应商名称。封袋上应加盖供应商公章。 

未按上述规定密封的响应文件，采购人不予接收。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

七、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

八、履约保证金

本项目不收取履约保证金。
九、响应文件有效期

响应文件自投标截止时间起45个自然日内有效。磋商程序进行后，不论成交与否，所有已开启的响应文件均予不退，未开启的响应文件可退回。

十、磋商费用

1、供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

2、本次采购代理服务费（按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协[2022]002号收费标准的16.00%计），供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由成交供应商承担并在领取成交通知书前支付给采购代理机构。

十一、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求说明
请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术商务部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、服务内容

1、基本要求

本项目采购的服务内容为对实验室仪器设备的故障维修、预防性维护、日常巡检、移机及调试、远程技术指导、常规仪器使用操作讲解、备件库建立、辅助设施如水电气路 (仪器连接至内墙部分) 安全隐患排查等。服务期为合同签订之日起11个月。仪器设备清单见附件。

2、具体内容

根据仪器的使用条件和分析要求、各种仪器的不同原理、配套设备的不同功能和结构，以及委托方的具体要求，了解、熟悉、掌握仪器设备的性能、技术指标及其维护方法。负责相应区域仪器设备运行过程中的维修、维护保养、定期巡检，保证设备正常运行。

点检：工程师按规定标准，对仪器设备各部位进行技术状况检查，以便及时发现缺陷隐患，采取对策，尽量减少故障停机损失。对于重点仪器设备，要求按仪器设备点检卡逐项进行检查记录。工程师在巡检时，根据点检卡记录的异常进行及时有效的排除，保证仪器设备处于完好工作状态。将巡检情况认真做好记录，并由委托方相关人员检查确认。

定期检查：按规定的检查周期，由工程师对仪器设备的硬件和工作站进行全面检查和测量，并对分析仪器相应的部位进行润滑、清洁、添加试剂等操作，发现问题及时协调解决。将检查结果认真做好记录，作为日后决策该仪器设备维修方案的依据。

每月进行一次巡检，做好仪器使用及周边环境的安全性检查，需提供日常巡检清单。

每三个月进行一次季度巡检，对仪器进行日常性维护，对出现的问题予以及时解决，需针对不同级别仪器设备提供具体检查内容清单。

对移机服务，由投标方承担仪器的拆卸、搬运、组装，并调试至正常使用状态。

对维修服务，由投标方承担每次维修的所有费用，其中包括工时费，差旅费及维修所需要更换的仪器零部件费，维修需提供备件。

对仪器的维护和维修应当完全满足购买方质量管理体系的要求。针对有维护规程的仪器，应按照相应维护规程进行维护保养；针对有期间核查规程的仪器，应按照期间核查规程操作要求进行期间核查。

投标方进行以下的日常维护工作，在执行过程中根据具体情况和条件会有所调整和增加。具体的维护和检修工作包含但不仅限于以下内容：

2.1 仪器设备检查

2.1.1 气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪

需全部满足气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪及配套设备 (计算机及操作系统、自动进样器以及多功能自动进样器等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，维修需提供备件，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：

对进样口进行清洗；对耗材 (如：进样隔垫、O型圈、衬管、分流平板、石墨垫、灯丝等) 进行检查或更换；

清洗离子源；检查机械泵泵油、气体捕集阱，若需要更换，负责更换； 对气路进行检漏，并提交巡检工作报告。

维护和维修时如需更换气体捕集阱，由投标方提供。

2.1.2 苏玛罐系统预浓缩仪及苏玛罐预自动进样器

需全部满足苏玛罐系统预浓缩仪及苏玛罐预自动进样器的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：进行标准曲线测定，使其满足质控要求。检查冷阱、温控系统、多向阀是否正常，并提交巡检工作报告。

2.1.3 多功能进样系统

需全部满足多功能进样系统的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：进行空白样品检查，如有检出，应进行系统清洗。检查加标通道有无泄露，系统压力是否正常，并提交巡检工作报告。

2.1.4 液相色谱仪、液相色谱质谱联用仪、超高效液相色谱飞行时间质谱APGC联用仪

需全部满足液相色谱仪、液相色谱质谱联用仪、超高效液相色谱飞行时间质谱APGC联用仪及配套设备 (计算机及操作系统、真空脱气机、四元泵、自动进样器、紫外检测器、荧光检测器、PDA检测器等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，维修需提供备件，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对仪器管路进行清洗，对耗材 (如：柱塞密封垫、转子密封垫、过滤白头等) 进行检查或更换。巡检过程应使用备件，并提交巡检工作报告。

质谱部分保养：

a.对离子源、接口、真空腔前端进行检查或清洗；

b.对电路系统、供气系统进行检查；

c.对空气过滤网进行清洁或更换；

d.对泵油、废气过滤芯检查或更换。

维护和维修时如需更换紫外和荧光检测器光源，由投标方提供。

2.1.5 电感耦合等离子发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪及配套设备

需全部满足电感耦合等离子发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪及配套设备 (计算机及操作系统、自动进样器，冷却水循环机、废气排放风机等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，维修需提供备件，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对进样系统进行全面清洗，包括蠕动泵管、炬管、雾化器、采样锥、截取锥、铜线圈等；对机械泵油位和颜色、机械泵油气过滤器、载气过滤器、循环水过滤器、自动进样器和冷却机的纯水进行检查或更换，并提交巡检工作报告。

维护和维修时如需更换矩管、采样锥、截取锥、铜线圈、雾化器、泵管、冷却水、泵油等部件，由投标方提供。

2.1.6 原子吸收分光光度计

需全部满足原子吸收分光光度计及配套设备 (计算机及操作系统、气路系统、空压机、空气过滤系统、废水排放系统、光学系统、原子化器) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并通过质控方式对灵敏度、准确度、精密度进行验证，维修需提供备件，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对仪器进行巡检，巡检时对原子化器、气路系统、空压机、空气过滤系统、废水排放系统、进样系统、分光系统和检测器进行清洗或维护，进行检查或更换；对仪器、乙炔气瓶及防爆箱和所在工作环境进行巡检，对存在的隐患提出对策建议，并提交巡检工作报告。

2.1.7 波长色散-X射线荧光光谱仪及配套设备

需全部满足波长色散-X射线荧光光谱仪及配套设备 (计算机及操作系统、水冷机、稳压电源等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，维修需提供配件，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对内循环冷却水的水位、电导率及水流量、外循环冷却水水位、压力、气路进行全面检查；对光学系统、 自动进样系统、空气净化器系统、冷却水系统及阀门进行清洁与维护，对仪器使用的树脂及光学系统的进行定期维护，并提交巡检工作报告。

2.1.8 测汞仪（含进样器）、测汞仪环境空气汞分析模块

需全部满足测汞仪（含进样器）、测汞仪环境空气汞分析模块及配套设备 (计算机及操作系统等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并通过质控方式对灵敏度、准确度、精密度进行验证，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对仪器进行巡检，对进样口进行清洗；对耗材 (如：进样针、加热管等) 进行检查或更换；对气路进行检漏，并提交巡检工作报告。

2.1.9 离子色谱仪

需满足离子色谱仪及配套设备（计算机及操作系统、自动进样器）、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并通过质控方式对灵敏度、准确度、精密度进行验证，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对仪器管路进行清洗，对耗材（密封垫、泵管等）进行检查或更换，并提交巡检工作报告。

2.1.10 气相分子吸收光谱仪

需全部满足气相分子吸收光谱仪及配套设备 (计算机及操作系统、自动进样器等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并通过质控方式对灵敏度、准确度、精密度进行验证，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对耗材(如：泵管、尾气吸收、氘灯等) 进行检查或更换；对样品管路、气路进行检漏，若需要更换，负责更换。进行空白样品检查，如有检出，应进行系统清洗。进行标准曲线测定，使其满足质控要求，并提交巡检工作报告。

2.1.11 高锰酸盐指数分析仪

需全部满足高锰酸盐指数分析仪及配套设备 (计算机及操作系统、自动进样器等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并通过质控方式对灵敏度、准确度、精密度进行验证，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对耗材进行检查或更换；对样品管路、气路进行检漏，若需要更换，负责更换。进行空白样品检查，如有检出，应进行系统清洗。

2.1.12 红外测油仪、全自动紫外测油仪

需全部满足红外测油仪、全自动紫外测油仪（含进样器）及配套设备 (计算机及操作系统等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并通过质控方式对灵敏度、准确度、精密度进行验证，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对进样口进行清洗；对耗材进行检查或更换，并提交巡检工作报告。

2.1.13 连续流动分析仪、全自动连续流动化学分析仪

需全部满足连续流动分析仪、全自动连续流动化学分析仪及配套设备(计算机及操作系统、自动进样器以及多功能自动进样器等)、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并通过质控方式对灵敏度、准确度、精密度进行验证，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：检查滤光片；对进样口进行清洗；对泵管进行检查、清洗或更换；检查蠕动泵泵油，若需要更换，负责更换；对冷凝器、蒸馏器、紫外消解器进行检查并清洗，并提交巡检工作报告。 

2.1.14 不间断电源

需满足不间断电源的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平；维修需免费提供配件，并提交维修工作报告。

季度检查的具体项目：检查所有电气连接；检测电池运行的转换是否正常；清理内部灰尘杂物；检查内部所有控制线路及带电线路是否绝缘良好；对UPS的工作记录和报警记录进行检査，根据记录情况进行预防性维护。

每季度提交维护保养工作报告，根据季度检查具体项目要求，逐项确认。

2.1.15 其它前处理和辅助设备

按照前处理设备和辅助设备运行情况，确保每月完成故障维修。

2.1.16 仪器配套计算机

需全部满足仪器清单内所有仪器配套计算机的硬件维修维护服务以及计算机操作系统、仪器操作软件的安装和维护。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修调试，由投标方提供硬件和软件，可恢复至正常使用的水平，并提交维修工作报告。

如无法通过维修恢复至正常使用水平，应更换新计算机并保证计算机操作系统、仪器操作软件安装调试至满足仪器正常使用。

2.2 故障维修

若仪器出现故障，投标方工程师应立即进行故障判断，制定维修方案，维修方案经委托方同意后立即开始维修。

若工程师无法判断故障原因或无法修复仪器，则应在第一时间告知仪器管理人员，并说明原因和提出解决方案。投标方24小时内指派工程师进行上门维修维护服务。

如投标方需要请厂商工程师上门进行技术维修，费用由投标方承担。

二、服务标准

1、服务响应时效

（1）响应要求：24小时内到达现场进行故障排查。

（2）一般故障：非系统故障，不需整机调试，无需更换配件，或只更换常用配件，在24小时内到达现场予以解决。

（3）复杂故障：需要更换配件，3个工作日内解决（按配件到货时间计）。

（4）严重故障：根据委托方要求，投标方异地调配工程师或委托仪器厂家工程师到现场进行维修，7个工作日内解决（按配件到货时间计）；现场维修无法解决，投标方将分析仪器发回生产厂家进行维修，10个工作日内解决并寄回。

（5）维修人员完成仪器设备故障维修后，及时填写仪器设备故障维修工作单，详细记录所维修仪器的故障现象、故障原因、维修过程、更换配件等信息。

2、设备管理方案

设备日常管理包括建立设备档案、完善仪器设备管理技术标准、完整填写设备技术台帐、维修报告等，主要有以下内容：

（1）建立设备档案

在合同签订的一个月内，建立设备档案卡、设备卡片和设备台账。该项工作需要委托方设备管理人员协助，由双方共同完成。

（2）设备维护维修标准

根据维保设备数量，在合同签订后的一个月内，建立巡检标准，经委托方设备管理人员认可后严格实施。根据标准，提供巡检计划，对纳入巡检标准，在设备巡检时实施。

（3）维护维修记录

巡检 (日常维护) 记录：设备日常维护和巡检工作一般相结合进行， 根据设备分布和数量，每季度一次巡检。

计划和记录：每季度制定设备巡检计划并严格实施，这需要和委托方计划相结合，尽可能不影响生产，具体操作时投标方工程师与现场设备管理人员双方协商进行。

对需要检修的仪器设备提出检修计划，征得委托方相关管理人员认可后方可实施。在检修结束后由委托方对投标方的检修工作进行确认。

（4）维修报告

每月提交月度工作报告，主要内容包括：

本月设备巡检统计、检修统计、故障抢修统计；

对设备运行状态统计，包括设备投运率，故障率及相关的设备状态说明，对主要设备问题分析评价；

设备故障汇总表，包括事故次数、停机时间、主要原因及解决办法等；

消耗备品配件、材料的统计；

本月的遗留问题及对策；

下月的工作计划和建议。

3、配件供应

（1）投标方根据用户仪器类别，型号，储备合同内需要承担的配件，以保证仪器的良好运行。

（2）投标方提供配件。

（3）需要用户提供的配件，投标方应及时报告给用户。

三、商务要求

自合同签订之日起，11个月内完成全部服务内容。

四、验收标准

1、每次维修维护后需经委托方仪器使用人员确认后方可结束，并提供一份维修维护记录。

2、工程师提供巡检工作记录表并经审核；服务期内投标方应提供月度服务报告，季度维修维护报告，内容应包括该段时间全部的维修维护事项、工作量、响应时间等。

3、响应时间合格率应达到100%。 

4、解决故障率应达到100%。

5、委托方仪器主要使用人员服务满意评价率大于95%。

五、付款条件

1、本合同签订生效后，采购人应向供应商支付合同总金额的30%作为首付款。
2、合同期满后，采购人根据供应商的履约情况和考核结果，按规定支付合同余款。
3、如相关经费未能落实，采购人应及时告知供应商，并积极解决经费落实问题，经双方协商同意以签订补充协议或者书面确认后，另行约定余款支付方式，确保按照约定完成合同余款的支付。
附件1 仪器设备清单

表1：主要设备清单

	序号
	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号

	1
	X射线荧光光谱仪 
	S8-Tiger
	213933

	2
	原子吸收分光光度计 
	AAnalyst400
	201S14052502

	3
	原子吸收分光光度计
	PinAAcle 900Z
	PZBC22092304

	4
	电感耦合等离子发射光谱仪 
	Aviolet 200
	079C19021801

	5
	电感耦合等离子体质谱仪
	 NexIon 350x
	85XN6111901

	6
	自动伏安极谱仪
	797VA
	1797001020129 

	7
	液相色谱仪
	 ACQUITY H-Class PLUS
	K19CHA420G

	8
	液相色谱-质谱联用仪
	TQS-micro
	QEA0318

	9
	超高效液相色谱飞行时间质谱APGC联用仪
	G2-XS QTof 7890B
	J16CHA889G/CN16473068

	10
	气相色谱仪
	7890A
	US10071008

	11
	气相色谱仪
	7890A
	CN10808021

	12
	气相色谱仪
	7890A
	CN11151103

	13
	气相色谱仪
	7890B
	CN16193150

	14
	气相色谱质谱联用仪
	 8890/5977B
	CN2045A112(GC)US2046R038(MS)

	15
	气相色谱质谱联用仪
	 8890/5977B
	CN2246A125(GC)US2244R018(MS)

	16
	气相色谱质谱联用仪
	 7890B/5977B
	CN17473120(GC)US1751M107(MS)

	17
	气相色谱质谱联用仪
	8890/5977B
	CN2144A045(GC)US2143R015(MS)

	18
	苏玛罐系统预浓缩仪
	7200
	1922

	19
	苏玛罐系统自动进样器
	7016D
	1940

	20
	多功能进样系统
	7032A 4100 4760
	400

	21
	热脱附仪 
	TD100-xr
	GB00K22575-21/09

	22
	烷基汞测试系统
	 MERX
	5548A39647

	23
	便携式多参数分析仪 
	DZB-718L
	Q31/0114000061C090

	24
	便携式浊度计
	 WZB-175
	670921S0021100029

	25
	便携式X荧光光谱分析仪（XRF）
	TrueX 200S
	1014179

	26
	测汞仪（含进样器）
	MA-3000
	12740094

	27
	测汞仪环境空气汞分析模块
	RH-MA3
	313

	28
	高锰酸盐指数分析仪
	CGM201W
	13100013A201

	29
	离子色谱仪（含进样器）
	881
	1881000007106

	30
	全自动紫外分光油分析仪
	OL1040
	10400000521100075

	31
	红外测油仪
	OL1020
	10200000119010025

	32
	全自动连续流动化学分析仪
	SAN++
	09644

	33
	连续流动化学分析仪SEAL AA3
	SEAL AA3
	8030733

	34
	气相分子吸收光谱仪
	GMA3380
	07200155A

	35
	电感耦合等离子体质谱仪
	NexION2000G
	899S3112801H

	36
	液相色谱-质谱联用仪
	Triple Quad 6500+System
	DZ254112411

	37
	气相色谱仪（海洋生物体残留）
	8890
	CN2347A108

	38
	热裂解-气质联用仪
	 8890/5977C
	CN2433A034/US2423RA04


表2：前处理设备、辅助设备清单

	序号
	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号

	1
	不间断电源
	CASTE 15KS
	102-1

	2
	不间断电源
	CASTE 10KS
	102-2

	3
	不间断电源
	CASTE 6KS
	102-3

	4
	不间断电源
	CASTE 6KS
	LTJ-1

	5
	不间断电源
	CASTE 6KS
	LTJ-2

	6
	不间断电源
	CASTE 6KS
	404-1

	7
	不间断电源
	CASTE 6KS
	404-2

	8
	不间断电源
	CASTE 3KS
	412

	9
	不间断电源
	CASTE 6KS
	412

	10
	MARS微波消解器
	MS9233
	910980

	11
	Milestone微波消解仪
	ETHOS UP
	21126182

	12
	全自动石墨消解仪
	ABD-50、ABD-50、ABD-100
	DGL171024035

	13
	赶酸计
	VB48 UP
	221230D5125

	14
	智能马弗炉
	5E-MF6100
	1531505191

	15
	电热干燥箱
	5E-DHG
	1811505048

	16
	电子防潮箱 
	 CTC98D
	 CTC98D

	17
	电子天平 
	AB204-S
	1126472799

	18
	电子天平
	 AR522CN
	B651467699

	19
	电子天平
	 XP205
	1129381128

	20
	电子天平
	 STX1202ZH
	B945553422

	21
	电子天平
	MTB2000D
	11959

	22
	电子天平
	JE1002
	762931

	23
	电子天平
	JE1002
	762926

	24
	氢气发生器
	SPH300
	21101151

	25
	氢气发生器
	SPH300
	21101152

	26
	氢气发生器
	SPH500
	404

	27
	氢气发生器
	SPH300
	406

	28
	氢气发生器
	SPH300
	408

	29
	氢气发生器
	SPH300
	410

	30
	采样罐清洗系统
	3100D
	DHG9240D

	31
	苏玛系统清罐仪
	3100A
	1158

	32
	动态稀释仪
	4700
	0531

	33
	压样机
	AP-40T
	19215

	34
	全自动洗瓶机
	 Steelco 610D
	17057105M101

	35
	均浆机
	VAR SPEED
	 060517124

	36
	全温数显超级恒温水浴
	601-C
	   0002538

	37
	多头磁力加热搅拌器
	HJ-4A
	8146

	38
	多头磁力加热搅拌器
	HJ-4A
	01093

	39
	翻转式振荡器
	3740-12-BRE-Ⅱ
	2255

	40
	翻转式振荡器
	3740-12BRE-Ⅳ
	7122306

	41
	超声波清洗器
	KQ-800DE
	2017507858

	42
	 标气气体自动配气装置（含检定）
	 ADG-PVI
	202005011

	43
	旋转蒸发器
	RE52CS-1
	407

	44
	循环水真空泵
	SHZ-Ⅲ
	407

	45
	低温恒温槽
	YRDC-0506
	407

	46
	全自动平行浓缩仪
	M64
	2003M649055

	47
	固相萃取仪
	 SPE1000
	2003SPE6-213

	48
	全自动固相萃取仪
	ASPE900
	900-00000048

	49
	快速溶剂萃取仪
	EDGE
	EY2141

	50
	标签打印机
	TSC TTP-342E Pro
	409

	51
	氮空发生器 
	PEAK
	722091042/722070175/721080376

	52
	东宇窒素发生装置（氮气发生器）
	QAR-288L-3
	412

	53
	东宇窒素生装置（氮气发生器）
	TJ30-97
	411

	54
	行星式球磨仪
	QM-3SP2
	150641

	55
	颚式破碎仪
	JC6
	24.874.0001

	56
	振动筛分仪
	SS200
	24.869.0024

	57
	臼式研磨仪
	MG100
	24.861.0001

	58
	移液枪 15支
	——
	——

	59
	防潮箱
	314
	314

	60
	冻干机
	L-200 PRO
	1500046783

	61
	定量浓缩仪
	SyncorePlus R-12
	1100133066

	62
	凝胶色谱净化装置
	J2 prelinc2
	2G1.0-2061/2C1.0-2066

	63
	全自动液体样品处理工作站（含检定）
	Auto Prep 200
	1018100244

	64
	海水重金属在线富集系统
	ELSpe-2/IC002
	SB21024/XTB21010/JY21052

	65
	洗瓶机（意大利steelco）
	LAB610D
	——

	66
	洗瓶机（语瓶）
	Q720
	——


第四部分  磋商程序和内容

一、采购人组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向采购人报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向纪检、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、采购中心答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商的法定代表人或授权人须持本人身份证准时参加磋商。

三、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

5、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

6、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

7、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法(综合评分法)

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

本项目磋商的技术商务和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下： 

技术商务分值占总分值的比重为70%（权重），按所有评委评分的算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数；报价分值占总分值的比重为30%（权重） ，统一采用低价优先法计算直接取得，分值四舍五入保留两位小数。两项得分相加为供应商的综合得分，综合得分最高的供应商推荐为项目第一成交候选人，并出具评审磋商报告。

确定成交候选人的特殊情况处理：若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标；若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交响应文件签到顺序号）。

(一)审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、供应商资格是否符合；

2、响应文件是否完整；

3、响应文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5、是否有计算错误。

(二)误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

(三)出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3、响应报价超出预算的；

4、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

 (四)出现下列情形之一的，磋商失败：

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人不以任何理由组织重新评审。采购人发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

技术商务部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

（一）技术商务响应文件(满分70分)
	评审因素
	评分标准说明
	分值

	项目总体实施方案
	方案内容全面具体，科学合理的得10分；

方案内容较为全面具体，较为科学合理的得7分；
方案内容简单一般，科学合理较差的得4分；

不提供不得分。
	10分

	应急方案
	供应商须提供应急方案，内容应涵盖内外部能力评审、监测技术大比武、应急监测任务、不可抗力发生等临时突发情况的应急保障措施，方案要求具有针对性，科学合理，及时有效，能够合理处置各种突发状况。

方案有针对性，科学合理，具有及时性的得5分；

较科学合理，较及时有效的得3分；

方案及时性差，不科学合理的得1分。
	5分

	机构设置
	针对本项目，供应商须科学合理设置组织机构，有完整的人员管理制度、员工培训制度。

方案全面，内容详细，制度合理，人员安排合理的得5分；

方案较为全面，内容较为详细，制度较合理，人员安排较合理的得3分；

方案一般，内容简单，制度合理，人员安排一般的得1分；未提供的不得分。
	5分

	备件库建设
	供应商备件库建设完善，提供实验室设备备品备件库存储明细（格式自拟）。

供应商提供的备件数量较多、规格能够满足本项目需求的得5分；

备件数量规格基本能够满足本项目需求的得3分，无备件库得0分。

（提供的备品备件明细需加盖投标人公章，并附库存图片等有效证明资料）
	5分

	辅助工具

配置
	针对本项目工器具配置及劳保用品保障。

品名详细，配置合理的得3分；

品名较详细，配置较为合理的得2分；

品名一般，配置较为合理的得1分；未提供的不得分。
	3分

	服务质量保证措施
	服务质量保证措施，提供较为完整的质量保障方案（包括质量保证、进度保证、违约责任承诺、维保质量措施等方面）。

内容完整，科学合理，针对性和可行性强，得9分；

内容比较完整，比较科学合理，有较好针对性和可行性，得6分；

内容一般，基本满足项目需要，得3分。
	9分

	服务时效保证方案
	供应商须具备服务时效保障能力，能够出具响应时效承诺书得3分，没有不得分；

供应商须提供服务响应流程，服务流程科学合理的得5分，服务流程内容简单一般得3分，没有不得分。
	8分

	技术人员

配备
	供应商拟派本项目技术服务人员具有中级及以上工程师职称证书的，每有1人得2分，本项最多得10分。

（提供相关人员信息、证书及由投标供应商本单位缴纳的2025年05月-2025年10月中任一个月的社保证明）
	10分

	企业业绩
	供应商自2022年10月01日起至提交响应文件截止之日内，具备实验室分析类仪器整体维保服务类业绩，每提供1个得1分；此项最多得5分。

注1：以上业绩在投标响应文件中需提供合同关键页及发票。认定时间以合同签订时间为准。同一业主单位只算一个业绩。

注2：此处要求的实验室分析类仪器整体维保服务类业绩，服务合同内至少包含40台以上分析类仪器，且必须包含气相色谱质谱联用仪及液相色谱质谱联用仪，合同总价不低于60万人民币。
	5分

	综合实力
	具备国家权威机构颁发的检维修能力类证书或能力证明文件的得3分。（提供证书复印件并加盖公章）

供应商具有“信用中国”企业信用数据库可查的信用等级，AA及以上得2分，没有得0分。（提供证书复印件并加盖公章）

供应商须同时具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证、ISO18000职业健康安全管理体系认证证书的得5分，不齐全或不提供不得分。
	10分


（二）价格标（满分30分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
六、政府采购政策功能落实

1、本项目专门面向中小企业。

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（1）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。
七、异常低价审查
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1、投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；
2、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
八、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(一)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

九、成交通知

成交结果在南通市生态环境局官网公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

本项目第一成交候选人原则上为成交供应商。当排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为中标人，也可以重新招标。 

成交供应商在中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，处以采购金额千分之五的罚款，并列入不良行为记录名单。成交供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，没有提交履约保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。
第五部分  合同及履约保证

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式陆份，采购人、供应商各叁份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在15个工作日内及时组织相关专业技术人员共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上15个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

每次付款前，成交供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。

合同协议书
委托方（甲方）：[ 江苏省南通环境监测中心 ]

地址：[ 南通市崇川区青年中路18号 ]     

法定代表人/负责人：[                ]        

项目联系人：[                ]           

联系电话：[                ]                      

受托方（乙方）：[                ]                        

地址：[                ]     

法定代表人/负责人：[                ]        

项目联系人：[                ]                                             

联系电话：[                ]

本合同甲方委托乙方就[ 江苏省南通环境监测中心仪器设备维保服务项目 ]（“项目”）进行专项服务，并支付相应的服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定的规定，达成如下合同，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行服务的内容如下：

1.1服务的目标：[ 对实验室仪器设备的故障维修、预防性维护、日常巡检、移机及调试、远程技术指导、常规仪器使用操作讲解、备件库建立、辅助设施如水电气路 (仪器连接至内墙部分) 安全隐患排查等]。

1.2服务的内容：[ 仪器设备维保服务，具体要求详见招标文件第三部分“项目需求”。 ]

1.3服务的方式：[ 根据甲方要求，提供相关服务 ]。

第二条 乙方应按下列要求完成服务工作：

2.1服务地点：[ 甲方指定地点 ]。

2.2服务期限：[ 自合同签订之日起，11个月内完成全部服务内容。即2025年  月  日- 2026年   月  日]。
2.3服务进度：

[（一）服务响应时效

（1）响应要求：  24  小时内到达现场进行故障排查。

（2）一般故障：非系统故障，不需整机调试，无需更换配件，或只更换常用配件，在  24  小时内到达现场予以解决。

（3）复杂故障：需要更换配件， 3   个工作日内解决（按配件到货时间计）。 

（4）严重故障：根据甲方要求，乙方异地调配工程师或委托仪器厂家工程师到现场进行维修， 7  个工作日内解决（按配件到货时间计）；现场维修无法解决，乙方将分析仪器发回生产厂家进行维修，  10  个工作日内解决并寄回。

（5）维修人员完成仪器设备故障维修后，及时填写仪器设备故障维修工作单，详细记录所维修仪器的故障现象、故障原因、维修过程、更换配件等信息。

（二）设备管理方案

设备日常管理包括建立设备档案、完善仪器设备管理技术标准、完整填写设备技术台帐、维修报告等，主要有以下内容：

（1）建立设备档案

在合同签订的一个月内，建立设备档案卡、设备卡片和设备台账。该项工作需要甲方设备管理人员协助，由双方共同完成。

（2）设备维护维修标准

根据维保设备数量，在合同签订后的一个月内，建立巡检标准，经甲方设备管理人员认可后严格实施。根据标准，提供巡检计划，对纳入巡检标准，在设备巡检时实施。

（3）维护维修记录

巡检 (日常维护) 记录：设备日常维护和巡检工作一般相结合进行， 根据设备分布和数量，每季度一次巡检;

计划和记录：每季度制定设备巡检计划并严格实施，这需要和甲方计划相结合，尽可能不影响生产，具体操作时乙方工程师与现场设备管理人员双方协商进行;

对需要检修的仪器设备提出检修计划，征得甲方相关管理人员认可后方可实施。在检修结束后由甲方对乙方的检修工作进行确认。

（4）维修报告

每月提交月度工作报告，主要内容包括：

本月设备巡检统计、检修统计、故障抢修统计；

对设备运行状态统计，包括设备投运率，故障率及相关的设备状态说明，对主要设备问题分析评价；

设备故障汇总表，包括事故次数、停机时间、主要原因及解决办法等；

消耗备品配件、材料的统计；

本月的遗留问题及对策；

下月的工作计划和建议。

（三）配件供应

（1）乙方根据用户仪器类别，型号，储备合同内需要承担的配件，以保证仪器的良好运行。

（2）乙方提供配件。

（3）需要用户提供的配件，乙方应及时报告给甲方。 ]

2.4服务质量要求：[ （1）每次维修维护后需经甲方仪器使用人员确认后方可结束，并提供一份维修维护记录。

（2）工程师提供巡检工作记录表并经审核；服务期内乙方应提供月度服务报告，季度维修维护报告，内容应包括该段时间全部的维修维护事项、工作量、响应时间等。

（3）响应时间合格率应达到100%。 

（4）解决故障率应达到100%。

（5）甲方仪器主要使用人员服务满意评价率大于95%。]

2.5具体工作内容：[ 根据仪器的使用条件和分析要求、各种仪器的不同原理、配套设备的不同功能和结构，以及甲方的具体要求，了解、熟悉、掌握仪器设备的性能、技术指标及其维护方法。负责相应区域仪器设备运行过程中的维修、维护保养、定期巡检，保证设备正常运行。

点检：工程师按规定标准，对仪器设备各部位进行技术状况检查，以便及时发现缺陷隐患，采取对策，尽量减少故障停机损失。对于重点仪器设备，要求按仪器设备点检卡逐项进行检查记录。工程师在巡检时，根据点检卡记录的异常进行及时有效的排除，保证仪器设备处于完好工作状态。将巡检情况认真做好记录，并由甲方相关人员检查确认。

定期检查：按规定的检查周期，由工程师对仪器设备的硬件和工作站进行全面检查和测量，并对分析仪器相应的部位进行润滑、清洁、添加试剂等操作，发现问题及时协调解决。将检查结果认真做好记录，作为日后决策该仪器设备维修方案的依据。

每月进行一次巡检，做好仪器使用及周边环境的安全性检查，需提供日常巡检清单。

每三个月进行一次季度巡检，对仪器进行日常性维护，对出现的问题予以及时解决，需针对不同级别仪器设备提供具体检查内容清单。

对移机服务，由乙方承担仪器的拆卸、搬运、组装，并调试至正常使用状态。

对维修服务，由乙方承担每次维修的所有费用，其中包括工时费，差旅费及维修所需要更换的仪器零部件费，维修需提供备件。

对仪器的维护和维修应当完全满足购买方质量管理体系的要求。针对有维护规程的仪器，应按照相应维护规程进行维护保养；针对有期间核查规程的仪器，应按照期间核查规程操作要求进行期间核查。

乙方进行以下的日常维护工作，在执行过程中根据具体情况和条件会有所调整和增加。具体的维护和检修工作包含但不仅限于以下内容：

2.5.1 仪器设备检查

2.5.1.1 气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪

需全部满足气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪及配套设备 (计算机及操作系统、自动进样器以及多功能自动进样器等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，维修需提供备件，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：

对进样口进行清洗；对耗材 (如：进样隔垫、O型圈、衬管、分流平板、石墨垫、灯丝等) 进行检查或更换；

清洗离子源；检查机械泵泵油、气体捕集阱，若需要更换，负责更换； 对气路进行检漏，并提交巡检工作报告。

维护和维修时如需更换气体捕集阱，由乙方提供。

2.5.1.2 苏玛罐系统预浓缩仪及苏玛罐预自动进样器

需全部满足苏玛罐系统预浓缩仪及苏玛罐预自动进样器的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：进行标准曲线测定，使其满足质控要求。检查冷阱、温控系统、多向阀是否正常，并提交巡检工作报告。

2.5.1.3 多功能进样系统

需全部满足多功能进样系统的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：进行空白样品检查，如有检出，应进行系统清洗。检查加标通道有无泄露，系统压力是否正常，并提交巡检工作报告。

2.5.1.4 液相色谱仪、液相色谱质谱联用仪、超高效液相色谱飞行时间质谱APGC联用仪

需全部满足液相色谱仪、液相色谱质谱联用仪、超高效液相色谱飞行时间质谱APGC联用仪及配套设备 (计算机及操作系统、真空脱气机、四元泵、自动进样器、紫外检测器、荧光检测器、PDA检测器等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，维修需提供备件，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对仪器管路进行清洗，对耗材 (如：柱塞密封垫、转子密封垫、过滤白头等) 进行检查或更换。巡检过程应使用备件，并提交巡检工作报告。

质谱部分保养：

a.对离子源、接口、真空腔前端进行检查或清洗；

b.对电路系统、供气系统进行检查；

c.对空气过滤网进行清洁或更换；

d.对泵油、废气过滤芯检查或更换。

维护和维修时如需更换紫外和荧光检测器光源，由乙方提供。

2.5.1.5 电感耦合等离子发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪及配套设备

需全部满足电感耦合等离子发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪及配套设备 (计算机及操作系统、自动进样器，冷却水循环机、废气排放风机等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，维修需提供备件，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对进样系统进行全面清洗，包括蠕动泵管、炬管、雾化器、采样锥、截取锥、铜线圈等；对机械泵油位和颜色、机械泵油气过滤器、载气过滤器、循环水过滤器、自动进样器和冷却机的纯水进行检查或更换，并提交巡检工作报告。

维护和维修时如需更换矩管、采样锥、截取锥、铜线圈、雾化器、泵管、冷却水、泵油等部件，由乙方提供。

2.5.1.6 原子吸收分光光度计

需全部满足原子吸收分光光度计及配套设备 (计算机及操作系统、气路系统、空压机、空气过滤系统、废水排放系统、光学系统、原子化器) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并通过质控方式对灵敏度、准确度、精密度进行验证，维修需提供备件，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对仪器进行巡检，巡检时对原子化器、气路系统、空压机、空气过滤系统、废水排放系统、进样系统、分光系统和检测器进行清洗或维护，进行检查或更换；对仪器、乙炔气瓶及防爆箱和所在工作环境进行巡检，对存在的隐患提出对策建议，并提交巡检工作报告。

2.5.1.7 波长色散-X射线荧光光谱仪及配套设备

需全部满足波长色散-X射线荧光光谱仪及配套设备 (计算机及操作系统、水冷机、稳压电源等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，维修需提供配件，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对内循环冷却水的水位、电导率及水流量、外循环冷却水水位、压力、气路进行全面检查；对光学系统、 自动进样系统、空气净化器系统、冷却水系统及阀门进行清洁与维护，对仪器使用的树脂及光学系统的进行定期维护，并提交巡检工作报告。

2.5.1.8 测汞仪（含进样器）、测汞仪环境空气汞分析模块

需全部满足测汞仪（含进样器）、测汞仪环境空气汞分析模块及配套设备 (计算机及操作系统等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并通过质控方式对灵敏度、准确度、精密度进行验证，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对仪器进行巡检，对进样口进行清洗；对耗材 (如：进样针、加热管等) 进行检查或更换；对气路进行检漏，并提交巡检工作报告。

2.5.1.9 离子色谱仪

需满足离子色谱仪及配套设备（计算机及操作系统、自动进样器）、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并通过质控方式对灵敏度、准确度、精密度进行验证，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对仪器管路进行清洗，对耗材（密封垫、泵管等）进行检查或更换，并提交巡检工作报告。

2.5.1.10 气相分子吸收光谱仪

需全部满足气相分子吸收光谱仪及配套设备 (计算机及操作系统、自动进样器等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并通过质控方式对灵敏度、准确度、精密度进行验证，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对耗材(如：泵管、尾气吸收、氘灯等) 进行检查或更换；对样品管路、气路进行检漏，若需要更换，负责更换。进行空白样品检查，如有检出，应进行系统清洗。进行标准曲线测定，使其满足质控要求，并提交巡检工作报告。

2.5.1.11 高锰酸盐指数分析仪

需全部满足高锰酸盐指数分析仪及配套设备 (计算机及操作系统、自动进样器等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并通过质控方式对灵敏度、准确度、精密度进行验证，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对耗材进行检查或更换；对样品管路、气路进行检漏，若需要更换，负责更换。进行空白样品检查，如有检出，应进行系统清洗。

2.5.1.12 红外测油仪、全自动紫外测油仪

需全部满足红外测油仪、全自动紫外测油仪（含进样器）及配套设备 (计算机及操作系统等) 、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并通过质控方式对灵敏度、准确度、精密度进行验证，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：对进样口进行清洗；对耗材进行检查或更换，并提交巡检工作报告。

2.5.1.13 连续流动分析仪、全自动连续流动化学分析仪

需全部满足连续流动分析仪、全自动连续流动化学分析仪及配套设备(计算机及操作系统、自动进样器以及多功能自动进样器等)、操作软件的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，并通过质控方式对灵敏度、准确度、精密度进行验证，并提交维修工作报告。

季度性检查应包括：检查滤光片；对进样口进行清洗；对泵管进行检查、清洗或更换；检查蠕动泵泵油，若需要更换，负责更换；对冷凝器、蒸馏器、紫外消解器进行检查并清洗，并提交巡检工作报告。 

2.5.1.14 不间断电源

需满足不间断电源的维修维护服务。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平；维修需免费提供配件，并提交维修工作报告。

季度检查的具体项目：检查所有电气连接；检测电池运行的转换是否正常；清理内部灰尘杂物；检查内部所有控制线路及带电线路是否绝缘良好；对UPS的工作记录和报警记录进行检査，根据记录情况进行预防性维护。

每季度提交维护保养工作报告，根据季度检查具体项目要求，逐项确认。

2.5.1.15 其它前处理和辅助设备

按照前处理设备和辅助设备运行情况，确保每月完成故障维修。

2.5.1.16 仪器配套计算机

需全部满足仪器清单内所有仪器配套计算机的硬件维修维护服务以及计算机操作系统、仪器操作软件的安装和维护。

单次维修维护应针对所出现的问题进行维修调试，由乙方提供硬件和软件，可恢复至正常使用的水平，并提交维修工作报告。

如无法通过维修恢复至正常使用水平，应更换新计算机并保证计算机操作系统、仪器操作软件安装调试至满足仪器正常使用。

2.2 故障维修

若仪器出现故障，乙方工程师应立即进行故障判断，制定维修方案，维修方案经甲方同意后立即开始维修。

若工程师无法判断故障原因或无法修复仪器，则应在第一时间告知仪器管理人员，并说明原因和提出解决方案。乙方24小时内指派工程师进行上门维修维护服务。

如乙方需要请厂商工程师上门进行技术维修，费用由乙方承担。 ]

第三条 为保证乙方有效进行服务工作，甲方应当向乙方提供必要的资料及工作条件。

第四条 甲方向乙方支付服务报酬及支付方式为：

4.1本合同费用总额（含税价）：人民币大写[             ]元，小写[         ]元；

本合同费用总额已包括甲方就乙方履行本合同所应支付的全部报酬、所需的全部费用及税费（包括但不限于营业税、增值税等）。包括但不限于所有设备的日常运行维护服务、质量控制、故障维修、仪器调试、耗材供应、应急服务、人工、交通、包装、运输、装卸、仓储、保险、各种税费等一切费用，甲方不另行支付其它任何费用。

除另有约定外，甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费（包括但不限于营业税、增值税等）。包括但不限于所有设备的日常运行维护服务、质量控制、故障维修、仪器调试、耗材供应、应急服务、人工、交通、包装、运输、装卸、仓储、保险、各种税费等一切费用，甲方不另行支付其它任何费用。

4.2甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的[增值税专用/增值税普通/营业税/其他]发票支付本合同费用总额，并按以下第[ （2） ]种方式向乙方付款：

（1）一次性支付

乙方完成服务工作并经甲方验收合格后[  /  ]个工作日内，甲方向乙方支付本合同费用总额。

（2）分期支付

[①本合同签订生效后，甲方应向乙方支付合同总金额的30%作为首付款。

②合同期满后，甲方根据乙方的履约情况和考核结果，按规定支付合同余款。

③如相关经费未能落实，甲方应及时告知乙方，并积极解决经费落实问题，经双方协商同意以签订补充协议或者书面确认后，另行约定余款支付方式，确保按照约定完成合同余款的支付。]
4.3因乙方未按甲方要求出具相应票据导致的延迟付款，甲方不承担违约责任。

4.4本项目的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含支付部门审查的时间，乙方应充分理解年初财政预算下达和支付审核所需时间，不因此延迟交付成果和向甲方索赔任何额外费用及追究甲方责任。

4.5本合同费用总额的所有支付由甲方以[ 银行转账方式 ]付至乙方。甲乙双方银行账户信息和纳税人信息：

甲方信息如下：                          乙方信息如下：

开户行：[  ]                            开户行：[  ]      

户名：[  ]                              户名：[  ]

账号：[  ]                              账号：[  ]

行号：[  ]                              行号：[  ]

4.6若根据本合同约定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。

第五条 乙方的安全保证义务
乙方在项目实施过程中，应严格遵守安全生产的相关规定，严格按安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。项目履行过程中因乙方违反安全生产的相关规定造成安全事故，责任由乙方承担。
第六条 保密

5.1乙方对甲方所提供的所有资料（包括但不限于技术资料、监测数据、文件等）以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方-技术资料、客户信息等资料和信息（统称“保密资料”）负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。乙方可仅为本合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

5.2乙方仅有权为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、采样、照片、菲林、光盘等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

5.3乙方返还保密资料原件、销毁复制件时，应要求乙方出具书面确认函，详细说明返还资料清单、销毁方式与时间，甲方留存备查，确保保密资料妥善处理，降低泄密风险。
5.4当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。保密资料：

（1）并非乙方的过错而已经进入公有领域的。

（2）已通过该方的有关记录证明是由乙方独立开发的。

（3）由乙方从没有违反对甲方的保密义务的人合法取得的。

（4）法律要求乙方披露的，但乙方应在合理的时间提前通知甲方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

5.5如乙方违反本合同关于保密的约定，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

5.6本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后[ 3 ]年内持续有效。

第七条 分包

未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项目部分或全部服务工作转由第三人承担。

第八条  侵权处理

7.1乙方应当保证，其依本合同为甲方提供服务过程中和/或其为甲方提供的服务成果不侵犯任何第三人的合法权益。如果有人提出法律或行政程序（合称“侵权指控”），声称甲方侵犯了其合法权益的，乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、合理的律师费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

7.2如果在侵权指控的审理过程中有关机关禁止甲方继续使用服务成果的部分或全部，乙方应当采取以下措施之一：

（1）使甲方重新免费获得使用上述服务成果的权利。

（2）免费更换或改造上述服务成果，使甲方不受上述禁令限制继续使用服务成果。

（3）其它使甲方对服务成果拥有合法使用权，或其它弥补甲方受损利益、实现合同目的的合理方式。

乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因此遭受的损失进行赔偿的义务。

第九条 项目服务成果的权利归属

8.1双方确定，乙方所完成的服务成果的所有权利，包括但不限于专利申请权和所有权，归甲方所有。

8.2双方确定，甲方利用乙方的服务成果所完成的新的成果的所有权利，包括但不限于专利申请权和所有权，归甲方所有。

8.3乙方未经甲方书面同意，不得使用本合同中涉及的内容与信息做任何形式的推广。
第十条 违约责任条款

9.1违约责任的适用范围

适用于本合同的所有约定，包括但不限于服务质量标准、服务流程、响应时效、配件供应、保密义务的遵守、违约行为及责任承担等相关事宜。
9.2违约行为及处理方式

9.2.1.服务质量

甲方每月对乙方的维保服务进行考核，维保期内如考核超过三次不合格，甲方有权终止合同，且乙方要对此产生的后果承担相应责任。
（1）未能满足约定标准

如果乙方提供的服务未能达到合同约定的质量标准，如设备维修后未恢复到正常使用状态，或者维修后的设备短期内再次出现相同或类似故障，乙方应承担相应责任，重新进行维修服务，确保设备正常运行，并赔偿甲方因设备故障再次出现而遭受的损失，包括设备停机造成的生产损失、重新维修所需的人工和材料费用等。

（2）未按规定流程操作

对于有维护规程或期间核查规程的仪器，若乙方未按照相应规程进行维护保养或期间核查并出具报告，属于违约行为。乙方需按照合同要求重新进行操作，并承担因未按规定操作可能给甲方带来的风险和损失，例如因未正确维护导致仪器精度下降影响监测数据准确性，乙方要对由此产生的后果负责。

（3）服务响应不及时

合同对不同类型的故障规定了相应的服务响应时效。如果乙方未在规定时间内解决问题，需承担违约责任。每延误一个工作日，乙方需按照合同金额的千分之一向甲方支付违约金。

（4）配件供应问题

如果乙方提供的配件不符合合同要求的质量标准，乙方应免费更换符合标准的配件，并承担因使用不合格配件导致的设备损坏赔偿责任。

9.2.2.保密义务违反

如果乙方在项目实施过程中，未经甲方书面同意向任何第三方泄漏甲方所提供的相关资料、数据，或者泄露本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的甲方的商业信息，乙方应承担严重的违约责任，向甲方支付合同总金额的百分之十作为违约金，并赔偿甲方因此遭受的所有损失，包括经济损失和声誉损失等。

9.2.3.转包或分包违约

如果乙方非法转让本合同范围的服务或未经甲方同意进行分包，甲方有权立即终止合同，并要求乙方返还已支付的所有款项。乙方需向甲方支付合同总金额的百分之二十作为违约金，并承担甲方因此遭受的所有损失，包括重新寻找供应商的费用、因服务中断导致的设备维护延误损失等。

9.2.4.若任何一方违反合同条款，违约方必须承担相应的违约责任，并赔偿守约方因此遭受的所有损失（损失范围包括但不限于诉讼费用、律师费用、财产保全保险费、鉴定费用、违约金、赔偿金以及因维权而产生的交通费用等经济上的损失）。

第十一条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定[          ]为甲方项目联系人，乙方指定[          ]为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行，若造成损失的，应承担相应的责任。

第十二条 双方确定，出现下列情形之一，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

10.1发生不可抗力。因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

第十三条 法律适用和争议解决

12.1本合同适用中华人民共和国法律。

12.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

第十四条 双方确定，本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

12.1“不可抗力”：地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。 

第十五条  双方约定本合同其他相关事项为：

13.1任何一方未经另一方同意，不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容。甲方向其关联公司透露的，不在此限。

13.2任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。对本合同作出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字并加盖单位公章或合同专用章后成为本合同不可分割的部分。本合同与其补充合同或补充协议冲突时，以补充合同或补充协议为准。

13.3本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。

13.4甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或双方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

第十六条 合同构成
14.1下述文件是构成合同不可分割的部分，具有与本合同同等的法律效力，应一并阅读和理解。
(1)本合同书；
(2)中标通知书；
(3)采购文件及附件；
(4)投标响应文件及附件；
(5)经双方协商一致达成的补充协议。
15.2上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。
 第十七条 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。本合同一式[ 陆 ]份，甲方执[ 叁 ]份，乙方执[ 叁 ]份，具有同等法律效力。

第十八条 附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

甲方：[              ]         

法定代表人/负责人或授权代表：（签字）

[       ]年[      ]月[      ]日

乙方：[      ] 

法定代表人/负责人或授权代表：（签字）

[       ]年[      ]月[      ]日

第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求 

1.质疑人必须是直接参加本次采购活动的当事人。

2.未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑；投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标供应商进行相应的行政处罚。

第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、技术商务响应文件、价格响应文件三部分组成。供应商提供的响应文件材料须字迹清晰。如响应文件字迹模糊、无法辨认的须提供原件备查，否则由此造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。
一、资格审查证明材料(正本一份、副本二份，单独密封)：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（如有授权）；

3、竞争性磋商响应函（格式详见附件）；

4、提供磋商公告第二条资格要求中的相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章）：

4.1法人或者其他组织的营业执照；

4.2符合政府采购法二十二条的书面声明；

4.3《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（如有）或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

5、其它需要提交的资格审查证明材料。

二、技术商务响应文件（正本一份、副本二份。不得出现报价。单独密封，双面打印）：

1、供应商情况一览表

2、技术商务部分正负偏离表

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

3、技术商务部分评标办法中要求提供的全部资料。

4、请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

5、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

三、价格响应文件(正本一份、副本二份。单独密封，不得出现在技术商务响应文件部分)：

1、磋商响应报价表；

2、磋商响应报价明细表（格式自拟）；

附件：

1、关于资格的声明函
江苏省南通环境监测中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的                （采购项目名称及项目编号)的采购活动进行投标。本公司所提交的投标响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

 年   月   日

2、法定代表人身份证明

供应商名称：                               
单位性质：                                 
地址：                                     
成立时间：    年   月    日
经营期限：            

姓名：                   性别：              年龄：           
职务：              系： （供应商名称）      的法定代表人。
特此证明
单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章） 

年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证复印件：
3、授权委托书

江苏省南通环境监测中心：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                                         
手机：                 传真：                        
 

单位名称（公章）                 法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）
4、竞争性磋商响应函

江苏省南通环境监测中心：

依据贵单位委托代理机构组织的               （磋商项目名称）项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：
1、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，截至投标截止时间前，我公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单。

2、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

3、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。
4、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
5、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
7、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格。
8、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。否则，我方同意无条件接受贵单位终止合同的要求。
竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）
法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）
 年      月     日
5、符合政府采购法二十二条的书面声明
江苏省南通环境监测中心：

我单位参加                    （项目名称），                   （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1、我单位具有独立承担民事责任的能力；
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1、供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

                                                      日期：   年   月   日
6、供应商情况一览表

	单位名称
	

	单位优势及特长
	

	单位

概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	营业额
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品或服务内容
	1.

	
	固定资产

（万元）
	原值：

净值：


	
	
	2.

	
	占地面积
	M2
	
	
	3.

	拟派人员情况
	姓名
	年龄
	岗位证书
	学历
	曾获何级何种奖励

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其它
	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。
	如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次磋商的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

	
	
	


7、技术商务部分正负偏离表

（由供应商据实提交，表格不够自行添加）

投标供应商全称（加盖公章）： 

项目名称：
	序号
	项目
	磋商文件要求
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的所有要求。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担有关责任及风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
8、磋商响应报价表

	项目编号
	

	项目名称
	

	磋商报价总计

（首次）
	人民币（大写）：                                    ，

（小写）¥                                    。

	磋商报价总计

（二次）
	人民币（大写）：                                    ，

（小写）¥                                    。

	企业类型
	               （中型企业、小型企业或微型企业）


供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）第二次报价将在开标现场填写，磋商响应文件密封提交时只需填写首次磋商报价。
9、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加       （单位名称）的       （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、        （标的名称），属于  其他未列明行业 ；承接企业为         （企业名称），从业人员      
人，营业收入为 
     万元，资产总额为      
万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、        （标的名称），属于  其他未列明行业 ；承接企业为         （企业名称），从业人员      
人，营业收入为 
     万元，资产总额为      
万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：企业划分详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准。



10、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。











